3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ-ΚΑΜΕΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Συγκρότημα γ-Camera το οποίο να περιλαμβάνει στην βασική του σύνθεση τα παρακάτω : Τομογραφικό στατώ Δύο (2) κεφαλές σε διάταξη μεταβλητής γωνίας Τρία (3) ζεύγη κατευθυντήρων. Είδη κατευθυντήρων LEGP LEHR HEGP Εξεταστική τράπεζα με εξαρτήματα στήριξης/τοποθέτησης Σταθμό λήψης δεδομένων Σταθμό επεξεργασίας δεδομένων Παρελκόμενα προς επιλογή |  |  |
|  | Το συγκρότημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για τη διενέργεια και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων στατικών, δυναμικών, ολοσωματικών και τομογραφικών εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής και να είναι αναβαθμιζόμενο με νέες λειτουργίες και προγράμματα. |  |  |
| ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΤΩ |
|  | Διάμετρος ανοίγματος: ≥60 cm σε περίπτωση κυκλικού ή ≥ 60cmx70 cm |  |  |
|  | Οθόνη εμμονής (persistence monitor) για την τοποθέτηση του ασθενούς: ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |  |  |
|  | Σύστημα αυτόματης καταγραφής περιγράμματος εξεταζομένου: ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |  |  |
|  | Σύστημα ECG Triggering, για τον συγχρονισμό λήψης με τα δεδομένα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος: ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση) |  |  |
| ΚΕΦΑΛΕΣ |
|  | Κεφαλές: Δύο (2) κεφαλές, ορθογωνίου διατομής, σε διάταξη μεταβλητής γωνίας |  |  |
|  | Κρύσταλλος: Διαστάσεις: ≥54x40 cm Πάχος: 3/8” η 9,5 mm |  |  |
|  | Φωτοπολλαπλασιαστές: Αριθμός:≥55 Διάμετρος: Να αναφερθεί, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Ψηφιακοί Ανιχνευτές: Να περιγραφούν αναλυτικά, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Κίνηση ανιχνευτικών κεφαλών: Να περιγραφεί αναλυτικά, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Περιστροφή ζεύγους κεφαλών: Να αναφερθεί, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Έλεγχος κινήσεων κεφαλών μέσω χειριστηρίου: ΝΑΙ (να περιγραφεί) |  |  |
|  | Μηχανισμοί ασφαλείας: Emergency switch: ΝΑΙ (να περιγραφεί) Προστασία από συγκρούσεις: ΝΑΙ (να περιγραφεί) |  |  |
|  | Είδη Κατευθυντήρων (LEGP, LEHR, HEGP) |  |  |
|  | Ωφέλιμο ορατό πεδίο (UFOV): ≥50x38 cm |  |  |
|  | Ενεργειακό εύρος: Να καλύπτει τουλάχιστον το εύρος από 55 keV έως 511 keV |  |  |
|  | Μέγιστος ρυθμός καταγραφής κρούσεων: Να αναφερθεί (cps) |  |  |
|  | Εγγενής Χωρική Διακριτική Ικανότητα: FWHM, UFOV (mm): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση FWTM, UFOV (mm): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Χωρική Διακριτική Ικανότητα Συστήματος Εξωτερική Χωρική Διακριτική Ικανότητα (LEAP): FWHM at 10 cm (mm): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση FWTM at 10 cm (mm): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Ευαισθησία (LEAP) (cpm/µCi): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Εγγενής ενεργειακή διακριτική ικανότητα FWHM, 140keV (%): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Γραμμικότητα: -Ολοκληρωτική, UFOV (%): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση -Διαφορική, UFOV (%): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Ομοιογένεια Πεδίου: Ολοκληρωτική, UFOV (%): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση Διαφορική, UFOV (%): Να δοθεί τιμή, κατά ΝΕΜΑ 2001 ή μεταγενέστερο, προς αξιολόγηση |  |  |
| ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
|  | Διαστάσεις παλέτας ασθενούς: Nα αναφερθούν (σε cm) |  |  |
|  | Υλικό: Χαμηλής απορρόφησης ακτινοβολίας (να αναφερθεί αναλυτικά) |  |  |
|  | Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ασθενούς (kg): Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Κινήσεις τράπεζας: Διαμήκης διαδρομή: 190 cm Καθ’ ύψος διαδρομή (από το έδαφος): Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Εξαρτήματα στήριξης/τοποθέτησης head rest για SPECT εγκεφάλου: Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |
|  | Λοιπά εξαρτήματα στήριξης/τοποθέτησης: Να αναφερθούν αναλυτικά προς επιλογή. |  |  |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
|  | Υπολογιστικό σύστημα: Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση [γενιά & ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, περιφερειακά, μέσα εγγραφής, ports, κλπ] |  |  |
|  | Μήτρα ψηφιακής εικόνας (λήψη, θέαση, αποθήκευση): από 64x64 έως 1024X1024 |  |  |
|  | Επιλογή ενέργειας: Αυτόματη και χειροκίνητη |  |  |
|  | Επιλογή παράθυρου: Αυτόματη και χειροκίνητη |  |  |
|  | Autopeaking: NAI |  |  |
|  | Αναλυτές ύψους παλμών: NAI |  |  |
|  | Αυτόματη διόρθωση οιμοιογένειας, γραμμικότητας κ.λπ.: NAI |  |  |
|  | Μεγέθυνση: NAI |  |  |
|  | Περιστροφή εικόνας: NAI |  |  |
|  | Διασυνδεσιμότητα: Πλήρες DICOM 3.0 |  |  |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ |
|  | Υπολογιστικό σύστημα: Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση [γενιά & ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, περιφερειακά, μέσα εγγραφής, ports, κλπ] |  |  |
|  | SPECT-Τεχνικές βελτίωσης ποιότητας εικόνας, (attenuation correction, motion correction, smoothing, masking, κ.λπ): Να περιγραφούν αναλυτικά προς αξιολόγηση |  |  |
|  | Προγράμματα επεξεργασίας όλων των κλινικών εφαρμογών για κάλυψη ειδικότερα των πνευμόνων, εγκεφάλου (και δυνατότητα ποσοτικής μελέτης), θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, νεφρών, οστών, καρδιακής λειτουργίας, (Τομογραφίας καρδιάς gated SPECT και υπολογισμός κλάσματος εξώθησης, ανάλυσης αιμάτωσης του μυοκαρδίου με και χωρίς σύστημα πύλης (gated & non gated), βάση δεδομένων για ποσοτικοποίηση με πολικούς χάρτες SPECT), γαστρικής κένωσης, ηπατοχοληφόρων, νεφρικής λειτουργίας. Ιδιαίτερα θα αξιολογηθούν οι πρόσθετες δυνατότητες απεικόνισης και λογισμικού επεξεργασίας σε εξετάσεις που αφορούν τον κύριο όγκο εργασίας του τμήματος (νεφρο-ουρολογικές, καρδιολογικές, πνευμόνων κ.α.): Να περιλαμβάνονται στη βασική σύνθεση, να περιγραφούν αναλυτικά και να προσφερθούν προς επιλογή και να αναλυθούν επιπλέον προγράμματα αν διατίθενται. |  |  |
|  | Δυνατότητα μεταφοράς εικόνων από άλλα ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα: Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση και να περιγραφεί |  |  |
|  | Πρόγραμμα υπέρθεσης εικόνων από PET/CT κ.λ.π.: Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση και να περιγραφεί |  |  |
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ |
|  | Phantoms: Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
|  | Η νέα γ-camera θα παραδοθεί εγκατεστημένη, σε πλήρη λειτουργία όλων των μερών της, σε θέση που θα υποδειχθεί από το νοσοκομείο. |  |  |
|  | Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει: - μελέτη και κατασκευή όλων των τυχόν μετατροπών οικοδομικών ή Η/Μ που θα απαιτηθούν ή κριθούν αναγκαίες από τον προμηθευτή στους χώρους εγκατάστασης, για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συγκροτήματος και γενικότερα κάθε αναγκαία προσαρμογή των χώρων και των Η/Μ εγκαταστάσεών τους στις απαιτήσεις του νέου μηχανήματος - προσαρμογή των θωρακίσεων –εφόσον απαιτείται- με βάση τη μελέτη ακτινοπροστασίας που θα εκπονηθεί από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου - αποκατάσταση όλων των οικοδομικών και Η/Μ ζημιών και μερεμετιών που τυχόν απαιτηθούν για την εγκατάσταση του συγκροτήματος - βαφή των χώρων πριν την οριστική παράδοση σε λειτουργία του συγκροτήματος. |  |  |
|  | Πριν την εγκατάσταση και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεργασθεί με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να εκπονήσει και να παραδώσει στο Νοσοκομείο την παραπάνω αναφερόμενη πλήρη τεχνική μελέτη διαμόρφωσης των χώρων εγκατάστασης του συγκροτήματος σ’ αυτούς, από την οποία να προκύπτει σαφώς η διάταξη του συγκροτήματος στο χώρο καθώς και όλες οι προβλεπόμενες διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις, συναρτήσει των απαιτήσεων του συγκροτήματος που θα εγκαταστήσει και η οποία μελέτη θα τύχει προηγουμένως της έγκρισης του Νοσοκομείου. |  |  |
|  | Στις προσφορές θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι απαιτήσεις των προσφερόμενων συστημάτων σε παροχή ηλεκτρικής ισχύος. |  |  |
|  | Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η –χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου- παραμετροποίηση (customization) των οθόνων χρήστη, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, για κάθε λειτουργία των συστημάτων, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Ομοίως περιλαμβάνεται η διασύνδεση των συστημάτων προς τα υφιστάμενα συστήματα κεντρικής αρχειοθέτησης και ανάκλησης εικόνων (PACS) και μηχανοργάνωσης του Νοσοκομείου. |  |  |
|  | Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Αγγλική ή/και στην Ελληνική γλώσσα. |  |  |
|  | Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης: α) Για τους τεχνικούς του τμήματος ΒΙΤ του Νοσοκομείου: ένας τουλάχιστον τεχνικός θα εκπαιδευτεί και θα παρακολουθεί όλες τις μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς του οίκου. Θα του χορηγηθεί δε πιστοποιητικό ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για επισκευή και συντήρηση, ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. β) για τους χρήστες: (ιατρούς-φυσικούς-τεχνολόγους) του Νοσοκομείου, επί της λειτουργίας του μηχανήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Για να τεκμηριώσει τα άνω, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ για την επίδειξη-εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου (όπως ιατρών-φυσικών-τεχνολόγων) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσης των, ποιοτικής και ποσοτικής. Για την εκπαίδευση της περίπτωσης β άνω, το Νοσοκομείο επιθυμεί αυτή να πραγματοποιηθεί σε δύο χρόνους, πρώτα για τις απλές εξετάσεις ρουτίνας-συνήθεις και σε δεύτερο χρόνο για τις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος από το ήδη εξοικειωμένο προσωπικό. Επιπλέον το Νοσοκομείο επιθυμεί ο αριθμός των χρηστών του που θα εκπαιδευτούν να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) άτομα τεχνολόγοι, χειριστές, φυσικοί και γιατροί κατ’ επιλογή του Νοσοκομείου. Το υπόψη εκπαιδευτικό προσωπικό για τις περιπτώσεις α και β άνω, θα αναφερθεί σε χωριστές εκθέσεις με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, την εκπαίδευση κλπ. |  |  |