1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ LASER ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ (CONFOCAL MICROSCOPY LASER)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 1. LASER ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ (CONFOCAL MICROSCOPY LASER) |
| Οριζόντια οπτική ανάλυση <1,25 μm στο κέντρο του πεδίου εικόνας κατακόρυφο <5,0 μm στο κέντρο του πεδίου εικόνας Μέγιστο βάθος απεικόνισης Superfcial dermis Μεμονωμένη ενότητα με δυνατότητα προβολής 500 μm x 500 μm Μέγιστο χαρτογραφημένο πεδίο 8,0 x 8,0 mm Ανάλυση εικόνας 1024 x 1024 pixels (Nyquist-optmized) Εικόνα digitzaton 8 bits Ρυθμός καρέ 9 καρέ ανά δευτερόλεπτο Οθόνη 23 ", 1920 x 1080 pixel, οθόνη πολλαπλής αφής Οπτική ισχύς CDRH Class 1, EU Class 1M (μέγιστο 22 mW) Μήκος κύματος απεικόνισης 830 nm Μεγέθυνση ca. 520χ Αντικείμενο Caliber I.D. StableView ™ 30x magnifcaton, 0,9 NA εμβάπτιση νερού Πηγή ισχύος 110 - 230 V, 50 - 60 Hz Βάρος περίπου 0,7 k Το σύστημα να παρέχει μια μη επεμβατική προβολή της επιδερμίδας μέχρι το επιφανειακό χόριο, σε πραγματικό χρόνο Ένα εγγύς υπέρυθρο laser (830nm) να διαπερνά τα superficial στρώματα και αντανακλάται από συστατικά του δέρματος. Nα υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής σύνθεσης του συστήματος με το κεντρικό δίκτυο του τμήματος διαχείρισης των δεδομένων του συστήματος σε έως και πέντε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Το σύστημα να προσφερθεί προς επιλογή. Να παρέχεται εγγύηση δυο (2) ετών σε όλο το σύστημα. |  |  |

2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 2. ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY) |
| Η Τομογραφία Οπτικής Συνοχής (OCT) είναι μια τεχνική απεικόνισης διατομής που εφαρμόζεται στην ιατρική εξέταση in vivo. Το OCT να απεικονίζει, in-vivo, σε πραγματικό χρόνο και μη επεμβατικά, τη μικροδομή του ιστού, χωρίς έκθεση του ασθενούς και του χρήστη σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Να υπάρχει δυνατότητα λήψης μονών και πολλαπλών δισδιάστατων εικόνων 16 bit OCT υποεπιφανειακού ιστού και δημιουργίας τρισδιάστατων τομών (3D) από πολλαπλές δισδιάστατες (2D) εικόνες Να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής εικόνων OCT ως TIFF και ως DICOM αρχεία εικόνων Μήκος κύματος κέντρου Laser 1305 ± 10 nm Εύρος σάρωσης συχνότητας Laser ≥ 147 nm Αξονική οπτική ανάλυση (σε ιστό) < 10 μm Πλευρική οπτική ανάλυση < 7.5 μm Μέγιστο πλάτος σάρωσης 6mm x 6mm to a depth of ~2mm Ποσοστό γραμμής 20 kHz Ισχύς, τάση τροφοδοσίας 100-240V~ 50-60Hz Ρυθμός (frame rate) ≥11 fps (6 mm scan width / 1,333 A-lines) ≥35 fps (1.5 mm scan width / 333 A- lines) ≥69 fps (0.3 mm scan width / 67 A- lines) Να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης λογισμικού για την ανίχνευση και εμφάνιση τριχοειδούς δικτύου αιμοφόρων αγγείων στο άνω χόριο σε 3D. Να προσφερθεί προς επιλογή. Να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης λογισμικού που να επιτρέπει την απεικόνιση των αποτελεσμάτων των θεραπειών του δέρματος που βελτιώνουν την υφή της επιφάνειας του δέρματος. Να προσφερθεί προς επιλογή Να παρέχεται εγγύηση δυο (2) ετών για όλο το σύστημα. |  |  |

3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, μικρού βάρους και όγκου 1. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 2. Ηχοβόλο κεφαλή linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων (32 - 50 MHz), κατάλληλη για δερματολογικές εξετάσεις 3. Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 4. Να παρέχετε εγγύηση δυο (2) ετών για όλο το σύστημα. ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ LINEAR Array 25 ΜΗz 16-25 MHz LINEAR Array 50 MHz 32-50 MHz Oral Probe 25 MHz MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ B-Mode ΝΑΙ Α Μode NAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ρυθμός ανανέωσης εικόνας ≥12 fps Ανάλυση ≤30 μm x 120 μm Βάθος σάρωσης 4mm έως 12mm Οθόνη ≥15" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Μονάδα σκληρού δίσκου ΝΑΙ, ενσωματωμένος Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ΝΑΙ 300 εικόνες ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πακέτο Μετρήσεων Μετρήσεις πάχους δέρματος, απόσταση, εμβαδό. |  |  |

4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΩΝ |
| 1. Να είναι αλληλουχητής (sequencer) νέας γενιάς. (Next Generation Sequencer) 2. Το σύστημα να είναι αυτοματοποιημένο και να απαιτείται η όσο το δυνατό λιγότερη παρέμβαση του χρήστη. 3. Να μπορεί να ολοκληρώνει τη διαδικασία από το δείγμα στην άμεση αναφορά των αποτελεσμάτων σε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο. 4. Να ολοκληρώνεται η διαδικασία της ενίσχυσης του δείγματος και της αλληλούχησης καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων στο ίδιο όργανο. Να μην απαιτείται συμπληρωματικός εξοπλισμός. Να μην απαιτείται εξωτερικός υπολογιστής. 5. Να επιτρέπεται αλληλούχηση δύο κατευθύνσεων (αρχική και συμπληρωματική αλυσίδα) στο ίδιο όργανο. 6. Να είναι δυνατή η επιλογή του μήκους αλληλούχησης και να παρέχει τη δυνατότητα αλληλούχησης τμημάτων έως και 600 βάσεις. 7. Οι αναγνωσμένες βάσεις να αποδίδουν όσο το δυνατό υψηλότερο Quality Score. Να αναφερθούν τα Quality Scores ανάλογα με το μήκος της αλληλουχίας προς ανάλυση και την απόδοση του συστήματος 8. Να αποδίδει τουλάχιστον 25 εκκατομμύρια reads σε αλληλουχήσεις διπλής κατεύθυνσης ανά εκτέλεση (run) 9. Να έχει την ικανότητα παραγωγής τουλάχιστον 15 Gb δεδομένων υψηλής ποιότητας. 10. Να επιτρέπει αλληλούχηση έως 384 δειγμάτων ταυτόχρονα σε εφαρμογές υψηλής πολυπλεξίας (highly multiplexing). 11. Να επιτρέπει την επιλογή αλληλούχησης μικρότερου αριθμού δειγμάτων ανά εκτέλεση με τη χρήση συγκεκριμένων αντιδραστηρίων με χαμηλότερο κόστος 12. Κατά την αλληλούχηση να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα τέσσερα νουκλεοτίδια (τέσσερις βάσεις) για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο σημείο πρόσδεσης και την αποφυγή λαθών από ομοπολυμερή (homopolymer errors). 13. Το μηχάνημα να διαθέτει ειδικό θάλαμο ψήξης για τη διατήρηση όλων των αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης (run). 14. Τα αντιδραστήρια να είναι προανανεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδικές κασέτες (cartridges). 15. Να διαθέτει διαισθητική οθόνη αφής και να προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου των αντιδραστηρίων με RFID. 16. Να διαθέτει λογισμικό ικανό να υπολογίζει και να ενημερώνει το χρήστη για την ποιότητα των αποτελεσμάτων. 17. Να διαθέτει λογισμικό που να ενημερώνει το χρήστη με email για την πορεία της εκτέλεσης. 18. Να υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθείται το σύστημα κατά της διάρκεια της αλληλούχησης από εξωτερικό υπολογιστή. 19. Να διαθέτει λογισμικό ανάλυσης φιλικό προς το χρήστη ώστε να μην απαιτούνται ειδικές γνώσεις βιοπληροφορικής. 20. Να παρέχονται δωρεάν οι αναβαθμίσεις των λογισμικών του συστήματος. 21. Να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης του λογισμικού ανάλυσης σε εξωτερικούς υπολογιστές αν επιθυμείται. 22. Να παρέχεται λογισμικό σχεδιασμού μελετών στοχευμένης αλληλούχησης (custom amplicon, custom enrichment). 23. Η ανάλυση δεδομένων να γίνεται στο ίδιο όργανο συμπεριλαμβανομένων των base calling, alignment, και variant calling. Να διαθέτει ειδικό λογισμικό ανάλυσης για τις παρακάτω εφαρμογές: 􀀀 Resequencing 􀀀 Custom Amplicon Assay 􀀀 Small genome de novo sequencing 􀀀 Small RNA sequencing 􀀀 16S metagenomics 􀀀 Library quality control (QC) 􀀀 Transcriptome sequencing of small genomes (< 5 Mb) 24. Τα δεδομένα να παράγονται σε τυποποιημένη μορφή ώστε να επιτρέπεται η χρήση ποικίλων εργαλείων για την ανάλυσή τους (Fast, bam, vcf). 25. Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος. 26. Να επιτρέπει τις παρακάτω εφαρμογές: 􀀀 Αλληλούχηση ολόκληρων γενωμάτων (Whole-genome Resequencing) 􀀀 Στοχευμένη αλληλούχηση (Targeted Resequencing, Exome sequencing) 􀀀 Αλληλούχηση εκ νέου (De novo sequencing) 􀀀 ChIP-Seq: μελέτη αλληλεπίδρασης DNA με πρωτεΐνες 􀀀 Εφαρμογές επιγενετικής για μελέτες μεθυλίωσης 􀀀 Μεταγενωμική (16S rRNA-sequencing) 􀀀 mRNA sequencing 􀀀 small-RNA sequencing 􀀀 Μελέτη της δομής της χρωματίνης 􀀀 CLiP-Seq: μελέτη αλληλεπίδρασης RNA με πρωτεΐνες 􀀀 CNV-Seq: μελέτη του αριθμού των χρωμοσωμικών αντιγράφων 27. Να βασίζεται σε αποδεδειγμένη χημεία και να υποστηρίζεται από πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών. 28. Να διαθέτει σήμανση CE mark. 29. Να παρέχετε εγγύηση δυο (2) ετών για όλο το σύστημα. |  |  |

5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 5. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| Η Γεννήτρια χρησιμοποιείται για την παροχή ηλεκτροχημειοθεραπείας και ηλεκτροτροφόρησης (ηλεκτρικών παλμών) σε στοχευμένους ιστούς του σώματος. Η χρήση της Γεννήτριας ενδείκνυται για την αντιμετώπιση: • Επιθηλιακών δερματικών όγκων (βασικοκυτταρικού και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος) • Αγγειακών κακοήθων όγκων (σάρκωμα Kaposi) • Δερματικών μεταστάσεων μελανώματος • Δερματικών μεταστάσεων όγκων εσωτερικών οργάνων Συνδυάζει την ενδοβλαβική χορήγηση κυτταροτοξικών φαρμάκων με την τοπική εφαρμογή διπολικής ηλεκτρικής ενέργειας συχνότητας 250 KHz H Γεννήτρια είναι φορητή (όχι ανω των 20Kg) και αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 1. Πίνακας Αφής 2. Κουμπί Επείγουσας Διακοπής 3. Δείκτης Ισχύος 4. Θύρα ΗΚΓ Συγχρονισμού 5. Θύρα USB 6. Πλήκτρο Ποδιού 7. Θύρα Σύνδεσης Ηλεκτροδίου 8. Εξωτερική Θήκη Είναι συμβατή με το ηλεκτρόδιο ηλεκτροφόρησης ιστών. Το Ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται για την παροχή ελεγχόμενης ηλεκτροχημειοθεραπείας και ηλεκτροφόρησης σε στοχευμένους ιστούς ανώδυνα, με ασφάλεια και ταχύτητα. Είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσεως και παρέχει ηλεκτρικούς παλμούς στο επιθυμητό βάθος (5mm-20mm) εντός 3 δευτερολέπτων σε συνδυασμό με τη Γεννήτρια. Διαθέτει 8 βελόνες από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου 0.71mm οι οποίες έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης σε βάθος 5 έως 20mm. H λαβή του ηλεκτροδίου έχει μήκος 230mm και διάμετρο 5 mm. Συνδέεται με τη Γεννήτρια με καλώδιο μήκους 100cm. Να παρέχεται εγγύηση δύο (2) ετών |  |  |

6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 6. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
| Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανικής ή ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας ή και συνδυασμός αυτών. Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, ώστε να είναι κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Να είναι κατάλληλη για δερματολογικές επεμβάσεις αλλά και για όλες τις άλλες επεμβάσεις με την προσθήκη των κατάλληλων εξαρτημάτων Να δέχεται ασθενείς με βάρος τουλάχιστον 400 κιλών. Η τράπεζα να λειτουργεί με τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος DC, η οποία να παρέχεται από ενσωματωμένες στην κολόνα maintenance free επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, καθώς επίσης και από ενσωματωμένο τροφοδοτικό συνδεόμενο στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι διάφορες κινήσεις της να εκτελούνται ηλεκτρικά και να ενεργοποιούνται από: α. Ενσύρματο χειριστήριο β. Ασύρματο τηλεχειριστήριο γ. Ποδοδιακόπτη τριών κινήσων Η τράπεζα να συνοδεύεται από ενσύρματο χειριστήριο. Το ασύρματο χειριστήριο και ο ποδοδιακόπτης να προσφερθούν προς επιλογήν. Οπωσδήποτε ο χειρισμός όλων των κινήσεων να είναι δυνατός και μέσω χειριστηρίου ενσωματωμένου στην κολώνα της τράπεζας το οποίο να λειτουργεί μέσω δευτερεύοντος ηλεκτρονικού κυκλώματος σε περίπτωση βλάβης του πρωτεύοντος . Το ενσωματωμένο χειριστήριο να βρίσκεται πλευρικά κατά μήκος της τράπεζας, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμο. Να διαθέτει ενδείξεις για την κατάσταση των μπαταριών. Η βάση να φέρει 4 διπλούς αντιστατικούς τροχούς ασφαλείας. Να διαθέτει ηλεκτρομηχανικό κεντρικό σύστημα κεντρικής πέδησης και σταθεροποίησής της το οποίο να ενεργοποιείται μέσω του χειροπληκτρολογίου.. Απαραίτητα να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης χειροκίνητης απασφάλισης (emergency release) της χειρουργικής τράπεζας σε περίπτωση εμπλοκής του ηλεκτρομηχανικού συστήματος απασφάλισης. Για λόγους ασφαλείας, να διαθέτει αυτόματο σύστημα εμπλοκής απασφάλισης της τράπεζας, όταν η επιφάνεια είναι σε κλίση άνω των 5°. Η χειρουργική επιφάνεια να είναι ακτινοδιαπερατή και να αποτελείται από τέσσερα (4) χωριστά τμήματα: α. τμήμα λεκάνης β. τμήμα πλάτης γ. τμήμα κεφαλής δ. ενιαίο τμήμα ποδιών Όλα τα παραπάνω να είναι με προσθαφαιρούμενα καλύμματα από αφρώδες υλικό, για να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανσή τους. Το μαξιλάρι των τμημάτων πλάτης και λεκάνης να είναι ενιαίο. Επίσης να φέρει σύστημα υποδοχής ακτινολογικής κασέτας. Να εκτελεί ηλεκτρικά τις κινήσεις : α. ρύθμιση ύψους από 68cm έως 102cm τουλάχιστον β. ρύθμιση Trendelenburg /Anti-Trendelenburg +30°/- 30° τουλάχιστον γ. ρύθμιση πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά – αριστερά +/- 25° τουλάχιστον δ. τμήμα πλάτης πάνω και κάτω +80°/-60° τουλάχιστον ε. τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +80°/ -90° τουλάχιστον. στ. Θέσεις flex/reflex με το πάτημα ενός κομβίου. ζ. Θέση (0) όλων των ηλεκτροκίνητων τμημάτων της επιφάνειας με το πάτημα ενός κομβίου άπαξ η. Οριζόντια ολίσθηση κατά 32 εκατοστά τουλάχιστον. Να συνοδεύεται από τα κάτωθι εξαρτήματα γενικής χειρουργικής α. 2 στηρίγματα βραχίονα αναισθησίας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και περιστροφής β. 1 αναισθησιολογικό τόξο γ. 1 ιμάντα πρόσδεσης σώματος |  |  |

7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 7. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ |
| Να είναι συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας, άριστης ποιότητας κατασκευής και να παρέχει μεγάλη ευκολία χειρισμού σε μεγάλο πλήθος εφαρμογών, όπως επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, καρδιολογικές - επεμβάσεις θώρακος, γυναικολογικές, πλαστικής χειρουργικής, Ω.Ρ.Λ., ορθοπεδικής, γαστρεντερολογικές, ουρολογικές κτλ. Να είναι κατάλληλη για εντατική λειτουργία υπό δυσμενείς συνθήκες. Να διαθέτει δύο μονοπολικές εξόδους τομή/αιμόσταση και διπολική έξοδο για αιμόσταση, με δυνατότητα σύνδεσης μεγάλης γκάμας ηλεκτροδίων και διπολικών λαβίδων. Καθώς και με δυνατότητα διαφορετικής ρύθμισης για κάθε έξοδο έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε δύο χειρουργούς να χρησιμοποιούν την διαθερμία ταυτόχρονα. Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να χρησιμοποιεί τελευταίας γενιάς ηλεκτρονικά κυκλώματα. Να διαθέτει εκατό (100) περίπου θέσεις για αποθήκευση προγραμμάτων, στις οποίες να είναι ενσωματωμένα τα κυριότερα, όπως : standard, Micro / Macro Plastic, ENT, Resection (TUR-P, TUR-VAP, TUR-BT) κλπ. Να μπορεί να καλύπτει τις εξής λειτουργίες : Μονοπολικής τομής με ισχύ 300W. Μονοπολικής αιμόστασης με ισχύ 120W. Διπολικής αιμόστασης με ισχύ 120W με δυνατότητα αυτόματης διπολικής λειτουργίας (auto bipolar). Σε όλες τις παραπάνω λειτουργίες να υπάρχει η δυνατότητα ακριβών ρυθμίσεων με διακόπτες αφής (touch buttons) σε όλη την κλίμακα της ισχύος με ανάλογες ψηφιακές ενδείξεις. Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης προσαρμογής ανάλογα με τον τύπο ιστού. Να διαθέτει αυτόματη έναρξη διπολικής λειτουργίας. Να διαθέτει δύο μονοπολικές και μία διπολική έξοδο για ανεξάρτητη χρήση τριών εργαλείων. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με διαθερμία Argon. Να λειτουργεί με ποδοδιακόπτη ή / και με χειροδιακόπτη κατά βούληση. Να διαθέτει είκοσι (20) επίπεδα κοπής και έντεκα (11) επίπεδα αιμόστασης μονοπολικής λειτουργίας, καθώς και δύο (2) επίπεδα αιμόστασης διπολικής λειτουργίας. Να διαθέτει κύκλωμα προστασίας ασθενή και ελέγχου ουδέτερου ηλεκτροδίου με ηχοφωτεινές ενδείξεις. Να διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης της λειτουργίας και καλής απόδοσης των κυκλωμάτων. Να διαθέτει ένδειξη και μνήμη σφαλμάτων. Επίσης, να διαθέτει μεμβρανώδη πίνακα με διακόπτες επαφής (touch buttons) για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Να συνοδεύεται από διπλό ποδοδιακόπτη για άμεση λειτουργία. Να προσφερθεί πλήρης με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για άμεση λειτουργία (να αναφερθούν αναλυτικά). Να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz και σύμφωνα με τα διεθνή standard. Η διαθερμία να καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών και 10ετή ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών. Να διαθέτει τις απαραίτητες διεθνείς εγκρίσεις (ISO, CE) οι οποίες να αναφερθούν αναλυτικά. Να έχει βαθμό προστασίας CF. |  |  |

8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΡΟΦΗΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ |
| Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούριο (με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2015 και έπειτα ) , αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για χειρουργείο . Να είναι σε πλήρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφαλείας για χειρουργικά φωτιστικά σώματα . Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED (με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2015 και έπειτα) και να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Ασφαλείας. Να αναρτάται από την οροφή και να έχει την δυνατότητα να παίρνει όλες τις δυνατές θέσεις. Το σύστημα κίνησης και ανάρτησης να παρέχει μεγάλη ευκολία κίνησης και σταθερότητα στην επιθυμητή θέση χωρίς την χρήση φρένων. Να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: ένταση φωτισμού 160.000lux. χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη από 3.000 έως 5.500K με τέσσερα τουλάχιστον ενδιάμεσο βήμα διάμετρος πεδίου φωτισμού (d10) 15-35cm τουλάχιστον με πέντε τουλάχιστον ενδιάμεσα βήματα δείκτης χρώματος Ra άνω του 99 δείκτης χρώματος R9 άνω του 99 βάθος φωτισμού χωρίς να απαιτείται επανεστίαση 170cm τουλάχιστον διάρκεια ζωής των LED 60.000 ώρες τουλάχιστον Τα ποσοστά εναπομένοντος φωτισμού (σκιαλυτικότητα) βάσει του σχετικού προτύπου να είναι ως κάτωθι: Με μία μάσκα: ≥ 90% Με δύο μάσκες: ≥ 50% Με σωλήνα: ≥ 95% Με σωλήνα και μία μάσκα: ≥ 85% Με σωλήνα και δύο μάσκες: ≥ 49% Το σώμα του προβολέα να είναι μικρού όγκου και βάρους. Να είναι απολύτως στεγανό (ΙΡ 55 τουλάχιστον), να έχει λείες επιφάνειες για λόγους υγιεινής και τέτοιο σχήμα η κορυφή του ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή του αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού LAMINAR FLOW Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης του προβολέα να επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης αποσπώμενης χειρολαβής η οποία να βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα καθώς από περιμετρικές χειρολαβές. Η ρύθμιση της έντασης φωτισμού, της διαμέτρου φωτεινού πεδίου καθώς και της χρωματικής θερμοκρασίας να επιτυγχάνονται ηλεκτρονικά μέσω χειριστηρίου στο φωτιστικό σώμα του προβολέα Απαραιτήτως ο προβολέας να δύναται να δεχθεί κάμερα πεδίου HD, ασύρματης επικοινωνίας, στο κέντρο του φωτιστικού σώματος στη θέση της αποσπώμενης χειρολαβής. Να προσφερθεί προς επιλογή η κάμερα |  |  |

9. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 9. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ |
| Να είναι compact κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς από τους οποίους οι δύο να έχουν φρένο. Να είναι ισχυρής αναρρόφησης, 50 l/min περίπου με δυνατότητα κενού έως -0,9 Bar, 675 mmHg, με διακόπτη ρύθμισης της έντασης αναρρόφησης. Να δέχεται φιάλες μιας χρήσεως, καθώς και δυνατότητα φιαλών έως και 5 λίτρων με αρίθμηση, άθραυστες με δυνατότητα αποστείρωσης και με ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας υπερπλήρωσης (φλοτέρ) στο καπάκι. Να συνοδεύεται από φίλτρο βακτηριδίων - μικροοργανισμών το οποίο να διογκώνεται εάν τυχόν περάσουν υγρά από την φιάλη έτσι ώστε να αποκλείει εντελώς την είσοδο υγρών στην αντλία. Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών. Η αναρρόφηση να είναι εντελώς αθόρυβη και να λειτουργεί με δύο (2) πιστόνια. Nα έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και χωρίς να επηρεάζει με παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια. Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE-Mark. |  |  |

10. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 10. ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |
| ΓΕΝΙΚΑ Το υπό προμήθεια πλήρες αναισθησιολογικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστές, κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδία και ενήλικες. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με σύστημα πέδησης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) αποθηκευτικούς χώρους (συρτάρια ή ντουλάπια), φωτιζόμενη επιφάνεια γραφής, βραχίονα στήριξης των σωληνώσεων – καλωδίων, καθώς και ενσωματωμένους ρευματολήπτες για την σύνδεση επιπλέον συσκευών. Να αποτελείται από τα ακόλουθα: Α. Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας Β. Αναπνευστήρα Γ. Μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων Δ. Μόνιτορ αιμοδυναμικών παραμέτρων Α. ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Να φέρει σωλήνες με μη ανταλλάξιμες συνδέσεις για τροφοδοσία από κεντρική παροχή αερίων Ο2, Ν2Ο και πεπιεσμένου αέρα με χρωματικό κώδικα ασφαλείας συμβατούς με το σύστημα παροχής αερίων του Νοσοκομείου, καθώς και να φέρει εφεδρικές φιάλες Ο2 και Ν2Ο τύπου Pin-index. Να διαθέτει ενδείξεις για την πληροφόρηση του χειριστή αναφορικά με τη σωστή τροφοδοσία του μηχανήματος από την κεντρική παροχή αερίων και το περιεχόμενο των εφεδρικών φιαλών. Να διαθέτει ψηφιακό μίκτη αερίων με διαβαθμισμένο εύρος χορήγησης από 0,2 έως και 18 L/min. Να είναι κατάλληλο για την κάλυψη των απαιτήσεων της Low Flow αλλά και της Minimal flow αναισθησίας. H επιλογή της περιεκτικότητας του μίγματος (Ο2/Ν2Ο ή Ο2/αέρα) και της συνολικής ροής των φρέσκων αερίων να είναι άμεση από αντίστοιχα κομβία ρύθμισης. Να διαθέτει σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης συγκέντρωσης 25% Ο2 στα φρέσκα αέρια, όταν επιλέγεται μίγμα φρέσκων αερίων Ο2/Ν2Ο, καθώς και αποκοπής του Ν2Ο όταν διακοπεί η τροφοδοσία του Ο2. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση μη σωστής πίεσης τροφοδοσίας του Ο2 καθώς και αλλαγή σε λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα σε περίπτωση πτώσης της πίεσης του Ο2. Η αλλαγή να γίνεται αυτόματα χωρίς καμία επέμβαση του χειριστή όπως επίσης και η επαναφορά του στην κανονική λειτουργία. Να διαθέτει αυτόματη ανάλυση των περιπτώσεων συναγερμών, αποκλίσεων ή δυσλειτουργιών και αυτόματη κατάταξη και απεικόνισή τους, ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους. Να διαθέτει απαραιτήτως οπτικοακουστικό συναγερμό για: Μη σωστή πίεση των αερίων τροφοδοσίας Ο2, Ν2Ο & Air Κατά λεπτό αερισμό Πίεση αεραγωγών Διαρροή Άπνοια Βλάβη της συσκευής Να φέρει σύστημα ταυτόχρονης προσαρμογής δύο (2) ενεργών εξαερωτήρων για χορήγηση αναισθητικών αερίων, με διάταξη ασφάλειας που να αποκλείει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο εξαερωτήρων. Να προσφερθεί προς επιλογή εξαερωτήρας σεβοφλουρανίου. Να ανιχνεύει, να αναγνωρίζει και να μετρά αυτόματα τη συγκέντρωση του χορηγούμενου πτητικού αναισθητικού. Να διαθέτει ενσωματωμένο, στην κυρίως συσκευή, κύκλωμα επανεισπνοής: Θερμαινόμενο για την αποφυγή δημιουργίας υδρατμών εντός του, καθώς και για τον κλιματισμό των εισπνεόμενων αερίων. Κάνιστρο νατρασβέστου πολλαπλών χρήσεων, μεγάλης χωρητικότητας για πολύωρες επεμβάσεις. Επίσης να έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης κανίστρων μίας χρήσεως. Tο κάνιστρο, μίας & πολλαπλών χρήσεων, να αντικαθίσταται διεγχειρητικά χωρίς να επηρεάζεται ο αερισμός του ασθενούς. Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης ασθενή. Σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και εξάντλησης και της μπαταρίας να είναι δυνατός ο χειροκίνητος αερισμός. Η ροή να διέρχεται μέσα από τον εξαερωτήρα για χορήγηση και αναισθητικού αερίου εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης. Να διαθέτει επιπλέον έξοδο φρέσκων αερίων για σύνδεση εξωτερικών κυκλωμάτων μη επανεισπνοής (πχ. Magill, Kuhn ή Mapleson) καθώς και σωλήνα απαγωγής αερίων. Να διαθέτει βαλβίδα παροχής Ο2 ανάγκης (FLUSH). Να διαθέτει συσκευή αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμίσεως υποπίεσης, μανόμετρο ενδείξεως κενού & δύο (2) φιάλες συλλογής εκκριμάτων. Το αναισθησιολογικό μηχάνημα θα πρέπει προτού τεθεί σε λειτουργία να κάνει πλήρως αυτόματο και λεπτομερέστατο έλεγχο της ετοιμότητας όλων των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του, να βαθμονομεί αυτόματα τους αισθητήρες του και να ελέγχει την ποιοτική σύνθεση-συγκέντρωση των αερίων τροφοδοσίας (Ο2, Ν2Ο & Air). Επίσης να έχει δυνατότητα πραγματοποίησης και επιμέρους ελέγχων λειτουργίας εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης καθώς και δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας – συγκέντρωσης των αερίων τροφοδοσίας. Β. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 18. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος και να λειτουργεί: Ηλεκτρικά υπό τάση 220/50Hz και πνευματικά με αέρα - O2 (τεχνολογία φυσούνας), ή Αμιγώς ηλεκτρικά υπό τάση 220/50Hz (τεχνολογία εμβόλου ή αντίστοιχης τεχνολογίας) Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει αυτονομία τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών. 19. Τα μέρη που επιμολύνονται από εκπνεόμενα αέρια να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού με θερμοκρασία άνω των 120°C. 20. Να εκτελεί τους παρακάτω τρόπους αερισμού: Αυθόρμητο (spontaneous) και χειροκίνητο (manual) Μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου (VC) και ελεγχόμενης πίεσης (PC) Συγχρονισμένο διαλειπόμενο υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου (SIMV-VC) Συγχρονισμένο διαλειπόμενο υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (SIMV-PC) Υποστήριξης πίεσης (Pressure Support) με δυνατότητα αερισμού άπνοιας Αερισμό ελεγχόμενης πίεσης με δυνατότητα εγγυημένου όγκου ή αντίστοιχό (PC Volume Guarantee) Λειτουργία εξωσωματικής αντλίας (HLM mode) 21. Δυνατότητα άμεσης ρύθμισης: Αναπνευστικής συχνότητας έως 100 bpm Ι: Ε από 4:1 έως 1:4 Όγκου VT από 5 ml έως 1500 ml στους αερισμούς ελεγχόμενού όγκου Πίεσης PEEP 0 έως 20 mbar Χρόνου Plateau έως 50% Μέγιστη εισπνευστική πίεση έως 60 mbar Trigger ροής 0,1 – 10 Ltr/min Πίεση υποστήριξης έως 60 mbar Γ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 22. Να απεικονίζει σε έγχρωμη οθόνη αφής TFT/LCD τουλάχιστον 15 ιντσών με ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) κυματομορφών, τις κάτωθι αναπνευστικές παραμέτρους: Κυματομορφές πίεσης αεραγωγών, ροής, όγκου σε σχέση με τον χρόνο Συγκέντρωση εισπνεόμενου και εκπνεόμενου O2 ψηφιακά και σε κυματομορφή. Ο αισθητήρας Ο2 να είναι παραμαγνητικός μακράς διαρκείας για την αποφυγή αναλωσίμων αισθητήρων. Χορηγούμενοι όγκοι MV & VT και αναπνευστική συχνότητα f &fspont Εφαρμοζόμενες πιέσεις (Peak, Plateau, Peep & Mean) Συγκέντρωση N2O, CO2 και πτητικών αναισθητικών ψηφιακά και σε κυματομορφή σε σχέση με τον χρόνο Κλειστούς βρόχους πίεσης/όγκου και ροής/όγκου ή πίεσης/ροής Ενδοτικότητα & Αντίσταση Τιμή MAC με δυνατότητα διόρθωσης βάση της ηλικίας του ασθενούς 23. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και να απεικονίζει μηνύματα συναγερμού ταξινομημένα σε κατηγορίες προτεραιότητας. 24. Να διαθέτει ενσωματωμένο χρονόμετρο με δυνατότητα παύσης και επανεκκίνησης & δυνατότητα προεπιλογής παραμέτρων σύμφωνα με το ιδανικό βάρος του ασθενούς (IBW). 25. Να διαθέτει ειδική λειτουργία - απεικόνιση με την οποία ο χρήστης θα μπορεί εύκολα, με μία ματιά, να γνωρίζει εάν η ποσότητα των φρέσκων αερίων την οποία χρησιμοποιεί είναι επαρκής και κυμαίνεται σε οικονομικά επίπεδα κατανάλωσης (οικονομόμετρο). 26. Να διαθέτει οπωσδήποτε ελληνικό λογισμικό λειτουργίας Δ. ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 27. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. 28. Να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης. 29. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. και να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιγα τουλάχιστον 5 ώρες. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με επιπλέον μπαταρία για συνεχόμενη λειτουργία τουλάχιστον 10 ωρών. Οι μπαταρίες να αφαιρούνται χωρίς εργαλεία. 30. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15΄΄ υψηλής ανάλυσης (1024x768) για την απεικόνιση τουλάχιστον δώδεκα κυματομορφών ταυτόχρονα εάν και εφόσον διατίθεται η αναβάθμιση του ΗΚΓ 12 απαγωγών. 31. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση και να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή. 32. Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη για γρήγορη μετάβαση στα μενού. Να διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας και μέσω οθόνης αφής η οποία να μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη ώστε να αποφευχθεί η μη ηθελημένη χρήση της. Να προσφερθεί προς επιλογή 33. Να διαθέτει επί της οθόνης κομβία άμεσης πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες του μόνιτορ τα οποία να μπορεί να διαμορφώσει ο χρήστης. 34. Να διαθέτει ο χρήστης την δυνατότητα παγώματος της οθόνης των κυματομορφών ώστε να ανατρέξει τουλάχιστον 2 λεπτά πίσω στον χρόνο με δυνατότητα εκτύπωσης (εάν διατίθεται εκτυπωτής) του σημείου ενδιαφέροντος του χρήστη. 35. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση TRENDS όλων των παραμέτρων των τελευταίων τουλάχιστον 168 ωρών και να απεικονίζονται υπό μορφή πίνακα και γραφήματος. Επιπλέον να αποθηκεύονται τουλάχιστον 200 αρρυθμιών. 200 συναγερμών και 48 ωρών πλήρης επισκόπησης (Full Disclosure) κυματομορφών. 36. Να εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ.) 37. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού. 38. Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών. 39. Το λογισμικό να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 40. Ο χρήστης να μπορεί να εισάγει τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή όπως επίσης το φύλλο ώστε το μόνιτορ να προσαρμόζει τις παραμέτρους βάσει αυτού (πχ. .όρια συναγερμών κλπ) 41. Να διαθέτει προστασία από απινίδωση και χειρουργική διαθερμία. 42. Να δύναται να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον τριών (3) καναλιών. Να προσφερθεί προς επιλογή. 43. Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων: Α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα Β. Αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (NIBP) Γ. Οξυμετρίας (SPO2) Δ. Θερμοκρασίας. (TEMP) Ε. Αιματηρές Πιέσεις 44. Να αναβαθμίζεται με επιπλέον παραμέτρους παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων όπως καρδιακής παροχής, καπνογραφίας (sidestream, mainstream), αέρια αναισθησίας με ή και χωρίς Ο2. 45. Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις : Α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 46. Να διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας με 3-πολικό, 5-πολικό και 10-πολικό καλώδιο. 47. Με την χρήση 5-πολικού καλωδίου να απεικονίζονται έως και 7 απαγωγές ταυτόχρονα και με το 10-πολικό 12 απαγωγές ταυτόχρονα. 48. Ο χρήστης να μπορεί να ρυθμίσει το μέγεθος της κυματομορφής σε τουλάχιστον πέντε (5) επίπεδα αλλά και αυτόματα. 49. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής τιμής των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας. Να αναφερθεί το εύρος ορίων. 50. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο διαφορετικά φίλτρα για την αποκοπή παρασίτων. Να αναφερθούν. 51. Να διαθέτει: Ανάλυση του διαστήματος του ST και να απεικονίζεται η αριθμητική του τιμή ανά απαγωγή στην οθόνη για τουλάχιστον 7 απαγωγές. Ανίχνευση και ανάλυση αρρυθμιών. Ανίχνευση παλμού βηματοδότη με δυνατότητα εμφάνισης τους στην οθόνη. 52. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτως ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης. 53. Να παραδοθεί με 10-πολικό καλώδιο και να προσφερθεί προς επιλογή το 3-πολικό και 5-πολικό καλώδιο. Β. Αναίμακτη πίεση 54. Η μέτρηση να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο. 55. Η λήψη να γίνεται κατ’ εντολή του χειριστή, χειροκίνητα, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα από 1 – 480 λεπτά καθώς και συνεχόμενα σε διάρκεια πέντε (5) λεπτών 56. Να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης. 57. Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και σωλήνας σύνδεσης και να προσφερθεί προς επιλογή περιχειρίδα παίδων. Γ. Οξυμετρία 58. Να απεικονίζει την κυματομορφή και η αριθμητική τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. 59. Να δύναται ο χρήστης να επιλέξει την απεικόνιση της καρδιακής συχνότητας 60. Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων και να προσφερθούν προς επιλογή αισθητήρες παίδων και νεογνών πολλαπλών χρήσεων. Δ. Θερμοκρασία 61. Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών Δτ. 62. Να προσφερθεί με αισθητήρα δέρματος και προς επιλογή ο αισθητήρας στοματικής κοιλότητας / ορθού. Ε. Αιματηρές πιέσεις 63. Να απεικονίζονται ταυτόχρονα οι κυματομορφές και οι αριθμητικές τιμές (συστολική, διαστολική και μέση τιμή ) δύο αιματηρών πιέσεων. 64. Να διαθέτει δυνατότητα υπέρθεσης. Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων επί της κυματομορφής. 65. Να διαθέτει δυνατότητα μέτρησης του PPV. 66. Nα προσφερθεί με 2 ενδιάμεσα καλώδια σύνδεσης αισθητήρων μέτρησης αιματηρής πίεσης. 67. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security) να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. |  |  |

11. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 11. ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ |
| Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, κατάλληλος για εσωτερική, εξωτερική (σύγχρονη – ασύγχρονη) και ημιαυτόματη απινίδωση, και αποτελείται από: Α. Απινιδωτή Ενέργεια εξόδου από 2 έως 200 Joules τουλάχιστον σε 13 βήματα περίπου για εξωτερική απινίδωση, με χρόνο φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια από ρευμα ή από μπαταρία μέχρι 5 sec. Να έχει την δυνατότητα 80 απινιδώσεων στην μέγιστη ενέργεια με την μπαταρία και 3 ωρών monitoring. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες. Να συνοδεύεται από Paddles παίδων και ενηλίκων πάνω στα οποία να υπάρχει ένδειξη της διαθωρακικής αντίστασης του ασθενούς. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων σε μνήμη με καταγραφή 120 ωρών συνεχούς ΗΚΓραφήματος ή 24 ωρών συνεχούς ΗΚΓραφήματος με ταυτόχρονη καταγραφή ηχητικών δεδομένων. Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) με φωνητικά και οπτικά μηνύματα στα Ελληνικά. Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυμματομορφής να μεταβάλλεται ανάλογα της αντίστασης του ασθενούς. Β. Monitor Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 6’’ τεσσάρων καναλιών, για την παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος του πληθυσμογραφήματος και των αναπνοών. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται οπτικά μηνύματα και ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια, κ.λπ. Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια. Επίσης να διαθέτει φωτεινό φάρο για απομακρυσμένη παρακολούθηση των συναγερμών. Γ. Καταγραφικό Να διαθέτει καταγραφικό δύο καναλιών, σύγχρονης τεχνολογίας για την καταγραφή του ΗΚΓραφήματος, στοιχείων απινίδωσης, trend του καρδιακού ρυθμού. Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την παραληφθείσα ενέργεια, την διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς, αναφορές ελέγχων και βασικών λειτουργιών. Ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec Δ. Βηματοδότης Να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση με ρυθμό ρυθμιζόμενο 40 - 180 ppm Ενέργεια εξόδου 0 - 200 mA Να διαθέτει demand και fixed τρόπο βηματοδότησης. Ε. Γενικά Να δύναται να αναβαθμιστεί με ενισχυτή οξυμετρίας, NIBP και καπνογραφίας για διασωληνωμένους και μη ασθενείς. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των συσσωρευτών και του πυκνωτή, καθώς και καθημερινό αυτόματο έλεγχο με αντίστοιχη οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας. Βάρος μικρότερο των 7,0 Kg Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες -5 έως 45° C Να είναι συμπαγής κατασκευή, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά. Να καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές για πτώση, για πτητικά μέσα και να διαθέτει προστασία από υγρά. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης |  |  |

12. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 12. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| Να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να είναι της ίδιας ποιότητας και να αντέχουν στους αλλεπάλληλους κλιβανισμούς, χωρίς να αλλοιώνονται (χρώμα, λάμψη) από αυτούς. Να είναι ματ, με μαλακές αρθρώσεις και άριστες κοπτικές επιφάνειες. Στο σώμα των εργαλείων θα πρέπει να αναγράφεται : Ο κωδικός αριθμός του εργαλείου που αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου. Η επωνυμία και το σήμα του εργοστασίου. Η επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας (αν ζητηθεί). Η ποιότητα του εργαλείου (Germany Stainless). Η ένδειξη CE. Να υπάρχει ειδική μήτρα επί του εργαλείου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κωδικοποίησης, καταχώρησης δεδομένων (S/N – Lot No(ως ένδειξη χρονολογίας κατασκευής), ημερομηνία αγοράς, πελάτης, αριθμό αποστειρώσεων κα) μέσω Η/Υ (matrix data). Όλα τα εργαλεία να συμφωνούν με τα μεγέθη των αιτούμενων με ελάχιστες αποκλίσεις σε απλά εργαλεία με αποκλίσεις που δε θα επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του εργαλείου και δε θα αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικά ή ονομασίες συγκεκριμένων οίκων. Η εταιρεία που προσφέρει τα εργαλεία να διαθέτει απαραιτήτως τμήμα επισκευών των χειρουργικών εργαλείων και να αποδεικνύεται. Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης των προσφερόμενων εργαλείων στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού εφ’ όσον ζητηθεί. Σε όλα τα εργαλεία να χρησιμοποιείται ειδικό laser για την χάραξη οποιαδήποτε σήμανσης που δεν θα προκαλεί διάβρωση. Όλα τα εργαλεία να υπόκεινται σε πιστοποιημένη διαδικασία πλύσης πριν την συσκευασία τους. Όλα τα εργαλεία να διαθέτουν ειδική επίστρωση προστασίας κατά της διάβρωσης και κατά του σπασίματος & της δημιουργίας πόρων, ρωγμών. Το κάθε σετ να προέρχεται από ένα μοναδικό οίκο ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στην ποιότητα των εργαλείων. Να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) έτη για την καλή λειτουργία του εργαλείου και την ποιότητα του μετάλλου, με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. Το εργοστάσιο κατασκευής να είναι πιστοποιημένο κατά GS1. Να κατατίθενται με την προσφορά πιστοποιητικά : - ISO του κατασκευαστικού οίκου - ISO της προμηθεύτριας εταιρείας - CE των προσφερόμενων ειδών - Ανάλυση κράματος μετάλλου Να κατατεθεί πρωτότυπος αυθεντικός κατάλογος του κατασκευαστικού οίκου, εκτός αν υπάρχει ήδη κατατεθειμένος στο Νοσοκομείο από προγενέστερο διαγωνισμό. Μαζί με την Τεχνική προσφορά να κατατεθούν αντίγραφα του επίσημου καταλόγου των προσφερόμενων εργαλείων. Να συνταχθεί Φύλλο Συμμόρφωσης με αναλυτικές παραπομπές για όλα τα ζητούμενα των Τεχνικών Προδιαγραφών. Να δύναται να κατατεθούν προσφορές για το σύνολο των σετ αλλά και για κάθε σετ μεμονωμένα αλλά για το σύνολο των ζητούμενων εργαλείων που αποτελούν το κάθε σετ |  |  |