ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Νεογνικός αναπνευστήρας σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφέρεται το πρώτο έτος κυκλοφορίας) κατάλληλος και για την εφαρμογή υψίσυχνου αερισμού,  για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία της.

- Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στον χώρο που διαθέτει.

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίστανται ως επιχείρηση.

- Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του:

- Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του μηχανήματος, ενώ στην αρχική προσφορά (στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά προτίμηση και στην Ελληνική.

- Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Βιοχαρτικής Τεχνολογίας.

- Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς –μαίες-νοσηλεύτριες-φυσικούς - τεχνολόγους)

- Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος της Βιοχαρτικής τεχνολογίας  όσον αφορά την χρήση και συντήρηση  των μηχανημάτων. Κατά την διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα προς εκπαίδευση νέου προσωπικού.

- Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να κατατεθούν τα εξής:

- Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα)

- Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα)

- Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται επ’ ακριβώς το κόστος της ετήσιας προληπτικής συντήρησης μετά το πέρας της διετίας μαζί με τα ανταλλακτικά. Το ετήσιο κόστος που θα αναφερθεί δεσμεύει τον ανάδοχο σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων.

- Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service στη Βόρειο Ελλάδα (να αναφερθεί η πόλη όπου εδρεύει). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Κεντρική Μακεδονία, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν εντός 24ώρου στις ανακύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

- Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 220V/50Hz και να είναι εφοδιασμένος με  ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον για 30 λεπτά με δυνατότητα επέκτασης/προσθήκης εφεδρικού συστήματος.

- Να λειτουργεί τροφοδοτούμενος από κεντρική παροχή αέρα και οξυγόνου του νοσοκομείου με πίεση στο εύρος 3-6bar περίπου. Να συνοδεύεται από  σωλήνες τροφοδοσίας (οξυγόνου και αέρα ) με τα κατάλληλα συνδετικά του χώρου εγκατάστασης .

- Τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια (αισθητήρας μέτρησης ροής-βαλβίδα εκπνοής κτλ) να είναι αποστειρόσημα. Κάθε αναπνευστήρας να συνοδεύεται με δεύτερο σετ αυτών των τμημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναπνευστήρα.

- Να μπορεί να λειτουργεί ( συμβατικός, HFO αερισμός) με αναπνευστικά κυκλώματα μιας χρήσης

- Να λειτουργεί με συνθήκες θερμοκρασίας +10-40ο C και υγρασίας 10-90%

ΟΘΟΝΗ

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη λειτουργίας αφής, μεγέθους τουλάχιστον 12” με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη τουλάχιστον:

- Τριών (3) κυματομορφών (πίεσης, ροής και όγκου ως προς το χρόνο)

- Μίας (1) κυματομορφής και τουλάχιστόν 7 trends

- Κλειστά διαγράμματα πίεσης/όγκου, ροής/όγκου και πίεσης/ροής, με δυνατότητα αποθήκευσης και επανάκλησης.

- Οπτικοακουστικών συναγερμών καθώς και μηνύματα-υποδείξεις προς το χειριστή για διευκόλυνσή του

- Να έχει δυνατότητα διαμόρφωσης >μια οθόνη εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Να εκτελεί όλους τους τύπους υποχρεωτικού και αυτόματου αερισμού και οπωσδήποτε τους παρακάτω:

Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (CMV)

- Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (SIMV)

- Αερισμό υποστήριξης πίεσης (PSV)

- Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (SIMV) με υποστήριξη πίεσης (PSV)

- Αερισμό CPAP με εφεδρικό αερισμό άπνοιας

- Επιπροσθέτως, να διαθέτει λειτουργία χορήγησης εγγυημένου όγκου λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές της μηχανικής των πνευμόνων του ασθενούς.

- Να έχει μεγάλες δυνατότητα μη επεμβατικού αερισμού NIV, σε συμβατικό αλλά και σε υψίσυχνο (HFO NIV).

- Να έχει δυνατότητα για εκτέλεση ρινικού CPAP .

- Χορήγηση υγροποιημένου οξυγόνου μέσω κάνουλας και δυνατότητα HF oxygen cannula

- Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας χορήγησης εγγυημένου όγκου λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές της μηχανικής του πνεύμονα του ασθενούς

- Σε περίπτωση άπνοιας να ενεργοποιείται ο αερισμός άπνοιας με προκαθορισμένες παραμέτρους από το χρήστη και να απενεργοποιείται σε περίπτωση αποκατάστασης του προβλήματος.

- Να μπορεί να συνδεθεί με συσκευή χορήγησης ΝΟ

- να εκτελεί αερισμό υψηλής συχνότητας με ταλαντώσεις (HFO):

- Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω παραμέτρων αερισμού:

- Χορηγούμενου όγκου από 2ml

- Αναπνοών έως και 150 ΒΡΜ

- Χρόνος εισπνοής από 0,1s έως και 3s

- FiO2 από 21 έως 100%

- PEEP/CPAP από 0 έως 20 mbar

- Πίεση εισπνοής από 0-60 mbar τουλάχιστον

- Συχνότητα ταλάντωσης 5 έως 20Hz κατά το HFVO

- Πλάτος ταλάντωσης (Amplitude) 80 cmH2O τουλάχιστον κατά το HFVO

- Μέση πίεση (ΜAPhf) από 5 έως 50mbar κατά το HFVO

- Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον των  παρακάτω παραμέτρων:

- Εκπνεόμενου όγκου (TVexp και MVexp)

- Μέγιστης, μέσης και τελοεκπνευστικής πίεσης

- Συνολική συχνότητα αναπνοών (f)

- Συγκέντρωση οξυγόνου (FiO2)

- Ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και λόγο C20/C

- Να συνοδεύεται από σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης διαρροών του κυκλώματος του ασθενούς

- Να διαθέτει συναγερμούς (Alarms) για τις παρακάτω τουλάχιστον περιπτώσεις:

- Χαμηλή και υψηλή πίεση αερισμού

- Χαμηλό και υψηλό εμπνεόμενο όγκο

- Χαμηλό και υψηλό όγκο αερισμού ανά λεπτό

- Άπνοια

- Απόκλιση από την προκαθορισμένη συγκέντρωση οξυγόνου (υψηλή- χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου)

- Alarm υψηλής συχνότητας αναπνοών

- Χαμηλή φόρτωση μπαταρίας

- Πτώση τροφοδοσίας στο κεντρικό δίκτυο αέρα οξυγόνου

- Προβλήματα στο κύκλωμα αερισμού και γενικότερα στο κύκλωμα του αναπνευστήρα

- Εκτός από τον οπτικοακουστικό συναγερμό να εμφανίζεται μήνυμα και στην οθόνη

- Προαιρετικά, μπορούν να προσφερθούν και άλλες μέθοδοι ή πρακτικές που αποδεδειγμένα έχουν κλινική σημασία σε μια σύγχρονη ΜΕΝΝ καθώς και νεογνικός υγραντήρας.

- Ο αναπνευστήρας να έχει μεγάλη μνήμη σε trends για >72 ώρες) για παρακολούθηση μεγάλης διάρκειας θεραπείας.

- Να έχει θύρα USB

- Να έχει τη δυνατότητα (προαιρετικά) νεογνικής καπνογραφίας και νεογνικής οξυμετρίας

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

- Να συνοδεύεται και από τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, με σύστημα πέδησης και βραχίονα στήριξης κυκλώματος ασθενούς. Να έχει σύστημα ράγας για άμεση στήριξη διαφόρων συσκευών πχ υγραντήρα