ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Α. ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ (ΥΔΡΟΦΙΛΗ) |
|  | Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. |  |  |
|  | Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης(σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). |  |  |
|  | Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες). |  |  |
|  | Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003, δηλαδή: Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο ( cm2 ): 18 Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά : 100 ± 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα: 50 Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά: 80 ± 5 Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης: 30 Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2): 24 |  |  |
|  | Σε πακέτα με διάσταση 45x50cm +/-5cm, 400 τεμάχια ανά πακέτο και 35cmx35cm +/-5cm, 735 τεμάχια ανά πακέτο. |  |  |
|  | Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. |  |  |
|  | Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής το είδος του περιεχομένου η ημερομηνία παραγωγής ο αριθμός παρτίδας οι διαστάσεις ( μήκος-πλάτος) ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη. Η σήμανση πιστότητας CE. |  |  |
| Β. ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ |
|  | Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της απορροφητικής υδρόφυλλης γάζας A (παρ. 1, 2,4) με την ακόλουθη προσθήκη : «Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) υφάσματος». |  |  |
|  | Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) εκατοστών (cm). |  |  |
|  | Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. |  |  |
|  | Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. |  |  |
|  | Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής το είδος του περιεχομένου η ημερομηνία παραγωγής ο αριθμός παρτίδας οι διαστάσεις ( μήκος-πλάτος) ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη. Η σήμανση πιστότητας CE. |  |  |
| Γ. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ |
|  | Οι επίδεσμοι γάζας κατασκευάζονται από ύφασμα γάζας όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α.1, Α.2, Α.3 και Α.4) με την ακόλουθη προσθήκη: Η κοπή των επιδέσμων γάζας θα γίνει παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα, χωρίς ξέφτια. |  |  |
|  | Διαστάσεις - Συσκευασία Οι επίδεσμοι γάζας πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: 5 εκατοστά (cm) x 5 m 10 εκατοστά (cm) x 5 m |  |  |
|  | Κάθε επίδεσμος γάζας θα τυλίγεται κυλινδρικά με ατομικό χάρτινο περιτύλιγμα, κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ.) και επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσμου, καθώς και οι ενδείξεις (3) έως και (8) της παραγράφου Α.3. |  |  |
|  | Κατάλληλη ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων θα τοποθετείται σε πλαστική συσκευασία και στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων, καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α.3. |  |  |
| Δ. ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ |
|  | Οι γάζες λαπαροτομίας κατασκευάζονται από φύλλα υφάσματος γάζας όπως περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4) με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές: Το ύφασμα θα φέρει υφασμένη ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά Φύλλο. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και στη συνέχεια αυτού γαζωμένη ακτινοσκιερή βαριούχα ταινία, τουλάχιστον 3 εκατοστών μήκους και τουλάχιστον ενός εκατοστού πλάτους. |  |  |
|  | Διαστάσεις – Συσκευασία : Μήκος χ Πλάτος (εκατοστά) Δίπλες 40 x 40 (±1) 8 |  |  |
|  | Θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύονται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ) και επί της χάρτινης αυτής συσκευασίας θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3 πλην του αριθμού σύμβασης και του φορέα. |  |  |
|  | Ποσότητες πολλαπλάσιες των 1.000 τεμαχίων θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. |  |  |
|  | Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων καθώς και όλες οι ενδείξεις της παραγράφου Α3. |  |  |
| Ε.ΓΑΖΑ ΓΑΖΩΜΕΝΗ 8 ΦΥΛΛΩΝ ΛΕΥΚΗ |
|  | Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της απορροφητικής υδρόφιλης γάζας A. |  |  |
| ΣΤ. ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ |
|  | Η αιμοστατική γάζα να είναι κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη (O.C.) |  |  |
|  | Να είναι απορροφήσιμη. |  |  |
|  | Να επιφέρει τοπική αιμόσταση στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις και να έχει γρήγορη αιμοστατική δράση. |  |  |
|  | Να έχει βακτηριοστατική δράση έναντι των κλινικά σημαντικότερων βακτηριδίων. |  |  |
|  | Να είναι υποαλλεργική και βιοσυμβατή. |  |  |
|  | Να έχει CE Mark. |  |  |
|  | Να διατίθεται σε αποστειρωμένη διπλή ατομική συσκευασία. |  |  |