4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ο προσφερόμενος αναπνευστήρας να είναι της πλέον τελευταίας τεχνολογίας και να ανήκει στην πιο σύγχρονη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού οίκου, με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω καρτών ή λογισμικού. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα το έτος πρώτης κυκλοφορίας. |  |  |
|  | Να είναι κατάλληλος για Μηχανικό Αερισμό μακράς διάρκειας σε ΜΕΘ με ικανότητα υποστήριξης της αναπνοής σε ενήλικες, παιδιατρικούς ασθενείς και νεογνά (κατ΄επιλογήν η συγκεκριμένη δυνατότητα θα εκτιμηθεί). |  |  |
|  | Ρυθμίσεις βάρους ασθενούς 3.5 κιλά έως 150 κιλά (θα εκτιμηθεί). |  |  |
|  | Να αποτελείται από: Βασική μονάδα και οθόνη. Τροχήλατη βάση του ίδιου οίκου κατασκευής, με σύστημα φρένων. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα απόσπασης από το τροχήλατο. Αρθρωτό βραχίονα για την ανάρτηση και στήριξη των σωληνώσεων του ασθενούς. |  |  |
|  | Δυνατότητα λειτουργίας με κυκλώματα κατάλληλα ανά τύπο ασθενή (Παιδιατρικό, Ενηλίκων) |  |  |
|  | Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50Hz, με αποσπώμενη/ή και ενσωματωμένη μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον 1 ώρας, με δυνατότητα λειτουργίας με ασφάλεια όταν υπάρχει διακοπή παροχής ενός αερίου (οποιουδήποτε εκ των δύο)αέρα ή οξυγόνο. Η πίεση παροχής των αερίων να κυμαίνεται από 2,5-6 bar περίπου. Η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου λειτουργίας με επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (που να ενσωματώνονται στον αναπνευστήρα ή στο τροχήλατό του) καθώς και η δυνατότητα εναλλαγής μπαταριών με αντίστοιχες φορτισμένες όσο ο αναπνευστήρας βρίσκεται σε λειτουργία αερισμού (HotSwap) θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. |  |  |
|  | Να διαθέτει κατάσταση αναμονής (Standby) για την προσωρινή διακοπή αερισμού και αποσύνδεση ασθενούς, αυτόματα επανέναρξη αερισμού με την σύνδεση του ασθενούς θα εκτιμηθεί. Να διαθέτει επιλογή επαναφοράς προηγούμενων ρυθμίσεων. |  |  |
|  | Να είναι εύχρηστος και απλός τόσο στη χρήση όσο και στη καθημερινή φροντίδα και συντήρησή του. Για αυτό τον λόγο, το μενού θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά, όσο αφορά τον προέλεγχο ή με αυτοποιημένο σύστημα προελέγχου. |  |  |
|  | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 15’’ με δυνατότητα περιστροφής κάθετης και οριζόντιας προς όλες τις κατευθύνσεις. Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον: Τριών κυματομορφών (πίεσης, ροής, όγκου και EtCO2 κατ’ επιλογήν). Η δυνατότητα περισσοτέρων θα εκτιμηθεί. Δύο βρόχων (Πίεσης- Όγκου & Όγκου – Ροής). Mέχρι 5 σε σύνολο κυματομορφών και LOOPS ταυτόχρονα, καθώς και των αριθμητικών τιμών όλων των μετρούμενων παραμέτρων. Τιμών και γραφημάτων τάσεων (trends) κατ’ επιλογή του χρήστη για τουλάχιστον 24 ώρες. Μεγαλύτερο διάστημα καταγραφής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Να διαθέτει καπνογραφίαEtCO2τεχνολογίας mainstream. Η δυνατότητα καπνογραφίας θα πρέπει να υπάρχει στο σύνολο των 15 αναπνευστήρων και η προσφορά να περιλαμβάνει πέντε (5) ενισχυτές/αισθητήρες (mainstream) με το συνδετικό καλώδιο. Μεγαλύτερη προσφορά θα εκτιμηθεί. Η φωτεινότητα της οθόνης να ρυθμίζεται. Να υπάρχει η δυνατότητα παγώματος (freeze) της οθόνης και η δυνατότητα μετακίνησης του δείκτη (cursor) επί των κυματομορφών. |  |  |
|  | Να διαθέτει τους παρακάτω τρόπους αερισμού: Υποχρεωτικό αερισμό Ελεγχόμενου Όγκου – VolumecontrolCMV Υποχρεωτικό αερισμόΕλεγχόμενης Πίεσης – PressureControl–PCV Συγχρονισμένο υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου – S-CMV Συγχρονισμένο διακοπτόμενο υποχρεωτικό αερισμό όγκου και με δυνατότητα υποστήριξης πίεσης – SIMV, SIMV/PS Συγχρονισμένο διακοπτόμενο υποχρεωτικό αερισμό πίεσης και με δυνατότητα υποστήριξης πίεσης – P-SIMV, P-SIMV/PS Αερισμό δύο επιπέδων πίεσης (BILEVEL ή BIPAP) με ή χωρίς υποστήριξη πίεσης ή ισοδύναμο. Αερισμό PEEP / CPAP Αναπνευστική υποστήριξη πίεσης- PS Αερισμό αυτόματης ή χειροκίνητης αντιστάθμισης ενδοτραχειακού σωλήνα AutomaticTube Compensation (ATC) ή ισοδύναμο. Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου μεταβλητής ροής, καθοριζόμενο από τον ασθενή ή ισοδύναμο. Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο ή ισοδύναμο ή/και με τη δυνατότητα αυτόματης, δυναμικής και συνεχούς παρακολούθησης των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων (Ενδοτικότητα και αντιστάσεις) και με αντίστοιχη αυτόματη προσαρμογή του μοντέλου αερισμού, θα εκτιμηθεί. Αερισμο απελευθέρωσης πίεσης αεραγωγών- APRV. Να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον τύποι αερισμού. Να προσφερθούν προς επιλογή αυτόματα προγράμματα σταδιακής αποδέσμευσης του ασθενή από τον αναπνευστήρα (weaning). |  |  |
|  | Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία έναρξης της αναπνοής ροής (flowtrigger) για καλύτερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ασθενή. Η δυνατότητα έναρξης της αναπνοής πίεσης (pressuretrigger) και το εύρος της θα εκτιμηθεί. Η έναρξη της εκπνοής (expiratorysensitivity) να ρυθμίζεται από 10-70% της μέγιστης εισπνευστικής ροής τουλάχιστον. |  |  |
|  | Σε περίπτωση άπνοιας, να ενεργοποιείται αυτόματα αερισμός άπνοιας με προκαθορισμένες από τον ιατρό παραμέτρους και να επανέρχεται αυτόματα στον υποστηριζόμενο αερισμό, αμέσως μόλις ο ασθενής προκαλέσει νέα αναπνοή. |  |  |
|  | Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού: Αναπνεόμενος όγκος 25 – 2000ml(θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερου όγκου) Συχνότητα αναπνοών έως 100bpm (θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης συχνότητας) Χρόνος εισπνοής 0.3 έως 5.0 sec μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί Ροής εισπνοής από 5-120 L/min (θα εκτιμηθεί διευρυμένος χρόνος) Λόγος εισπνοής προς εκπνοής (Ι/Ε) σε μεγάλο εύρος. Μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. Πίεση εισπνοής για αερισμό ελεγχόμενης πίεσης έως 70cmH2O. Μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. Triggerροής από 0,5 έως 15 lpm, μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. Πίεσης υποστήριξης (pressuresupport) από 0-70 cmH2O τουλάχιστον PEEP/ CPAP από 0-45 cmH2O FiO2από 21% - 100% Χρόνος άπνοιας (θα εκτιμηθεί) Ταχύτητα απόκρισης ανόδου πίεσης ή ισοδύναμο |  |  |
|  | Να μετρά και να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις για τις παρακάτω παραμέτρους: Όγκο αναπνοής (Vt) Συνολικού εκπνεόμενο όγκο ανά λεπτό (MV). Εκπνεόμενο όγκο ανά λεπτό αυτόματης αναπνοής (θα εκτιμηθεί) Διαρροές (LEAK) Πιέσεις αερισμού: PEEP, μέγιστη πίεση (PPEAK), πίεση PLATEAU και μέση πίεση (PMEAN). Αντιστάσεις αεραγωγών Στατική ενδοτικότητα (θα εκτιμηθεί) Δυναμική ενδοτικότητα (θα εκτιμηθεί) Auto PEEP ή intrinsic PEEP ή total PEEP Πίεση σύγκλισης P0.1 Λόγος Ι/Ε Δείκτης πυκνότητας εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2) Απεικόνιση ζωτικής χωρητικότητας (θα εκτιμηθεί) Negative inspiratory force (NIF)(θαεκτιμηθεί) Δείκτης ταχείας ρηχής αναπνοής (θα εκτιμηθεί) Έργο αναπνοής (θα εκτιμηθεί) Σταθερά χρόνου rc (θα εκτιμηθεί) |  |  |
|  | Ο αναπνευστηρας να διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατοτητες για την εκτέλεσης της μανουβρας για τον προσδιορισμό του High/Low inflection points καθώς και της επαναστρατολόγησης των κλειστών κυψελίδων του πνεύμονα (Lung Recruitment). |  |  |
|  | Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για την εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού, με μάσκα με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και αντιστάθμισης διαρροής κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης. Ρύθμιση της ευαισθησίας έναρξης της εκπνοής σε σχέση με την εισπνευστική ροή. |  |  |
|  | Να έχει το πλήκτρο χορήγησης 100% Ο2, χωρίς να απαιτείται η αλλαγή στη ρύθμιση του FiO2 και αυτόματη ανίχνευση της επανασύνδεσης του ασθενούς και έναρξη της αναπνοής. |  |  |
|  | Να προσφερθεί προς επιλογήν συμβατός υγραντήρας. Η δυνατότητα βαθμονόμησης της λειτουργίας του αναπνευστήρα παρουσία υγραντήρα θα εκτιμηθεί. |  |  |
|  | Να έχει πλήκτρο για παράταση εισπνοής (inspiratoryhold) καθώς και χειροκίνητης έναρξης της κατά βούληση του χειριστή όπως η δυνατότητα παράτασης της εκπνοής για τη μέτρηση του autoPEEP. |  |  |
|  | Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενο όριο ή αυτόματους για τις παρακάτω παραμέτρους: Υψηλή και χαμηλή πίεση αεραγωγών. Υψηλό και χαμηλό εκπνευστικό όγκο ανά λεπτό. Υψηλό και χαμηλό χορηγούμενο όγκο ανά αναπνοή. Υψηλή και χαμηλή συγκέντρωση Ο2. Υψηλός αναπνευστικός ρυθμός. Άπνοια Διακοπή ρεύματος Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας Πτώση τροφοδοσίας στο κεντρικό δίκτυο αέρα- Ο2 Αποσύνδεση σωλήνων ασθενούς Βλάβη συσκευής |  |  |
|  | Να διαθέτουν λογισμικό διαχωρισμού συναγερμών ανάλογα με την επικινδυνότητα της αιτίας που τους προκάλεσε. Να παρουσιάζουν στην οθόνη τους πλήρες αρχείο συμβάντων (κατάσταση λειτουργίας, συναγερμούς, κλπ) (θα εκτιμηθεί). |  |  |
|  | Εκτός από τον οπτικοακουστικό συναγερμό να δίνουν σαφείς πληροφορίες για την αιτία που τον προκάλεσε (θα εκτιμηθεί). |  |  |
|  | Να διαθέτει διαγράμματα τάσεων (trends)για τουλάχιστον 24 ώρες, ημερολόγιο συμβάντων και μνήμη αποθήκευσης συμβάντων. |  |  |
|  | Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης των διαρροών του κυκλώματος του ασθενούς. |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και να διαθέτει για τη σύνδεση με H/Y. |  |  |
|  | Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων χωρίς να επηρεάζει τον χορηγούμενο όγκο αναπνοής (Vt). Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να αποστειρώνεται. Να προσφερθεί νεφελοποιητής φαρμάκων σε τουλάχιστον πέντε (5) αναπνευστήρες. Μεγαλύτερη προσφορά θα εκτιμηθεί. |  |  |
|  | Η εκπνευστική βαλβίδα να αποσυναρμολογείται εύκολα και να αποστειρώνεται ή να απολυμαίνεται. |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης στον αναπνευστήρα μονάδας μέτρησης και απεικόνισης καπνογραφίας (CO2), τεχνολογίας mainstream όπου θα αναγράφονται οι τιμές του εκπνεόμενου CO2 (EtCO2), από τον ασθενή και η απεικόνιση της κυματομορφής του καπνογραφήματος στην οθόνη. Η δυνατότητα καπνογραφίας θα πρέπει να υπάρχει στο σύνολο των δεκαπέντε (15) αναπνευστήρων και η προσφορά θα περιλαμβάνει πέντε (5) αισθητηρες mainstream με το συνδετικό καλώδιο. Μεγαλύτερη προσφορά θα εκτιμηθεί. |  |  |
|  | Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη από πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο τεχνικών καθώς και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης για άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις βλαβών.Προσωρινή αντικατάσταση της συσκευής (σε περίπτωση βλάβης και μέχρι την αποκατάστασή της) με ίδιου τύπου μηχάνημα, χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου και ανεξάρτητα από το χρόνο εγγύησης. |  |  |
|  | Το menu και τα μηνύματα του αναπνευστήρα να είναι στην Ελληνική γλώσσα. |  |  |
|  | Ο αναπνευστήρας θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τα κάτωθι αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα: IEC 60601-1-:2005 (Γενικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και την απαραίτητη απόδοση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού) ISO 80601-2-12:2011 (Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και απαραίτητη απόδοση αναπνευστήρων ΜΕΘ). |  |  |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει μα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EOKκαι ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) |  |  |
|  | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) έτη και δέσμευση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την παράδοση του εξοπλισμού. |  |  |
|  | Τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια να είναι αποστειρώσιμα ή απολυμενόμενα. |  |  |
|  | Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: Ένα (1) δοχείο νεφελοποίησης πολλαπλών χρήσεων/ ανα αναπνευστήρα Τουλάχιστον διακόσια (200) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μίας χρήσης στο σύνολο Η προσφορά είκοσι (20) τεμαχίων με αποσπώμενο Υ για τη σύνδεση του νεφελοποιητή στο σύνολο θα εκτιμηθεί Τουλάχιστον μία μάσκα στοματορινική, μη επεμβατικού αερισμού (NIV) πολλαπλών χρήσεων. Σωληνώσεις αέρα και οξυγόνου. Ένα δοκιμαστικό ασκό |  |  |
|  | Για την προστασία των ασθενών αλλά και του προσωπικού της ΜΕΘ να διαθέτει: Αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου κυκλώματος ασθενούς για τον εντοπισμό τυχόν διαρροών ή άλλων επιπλοκών που δύναται να δυσχεράνουν τον αερισμό του ασθενούς και την βελτιστοποίηση λειτουργίας του αναπνευστήρα με οποιαδήποτε συνδυασμό εισπνευστικού φίλτρου και κυκλώματος ασθενούς από οποιοδήποτε κατασκευαστικό οίκο (θα εκτιμηθεί). |  |  |
|  | Εκπαίδευση προσωπικού: Αφορά την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών στη λειτουργία τους και των τεχνικών στη λειτουργία, βασική συντήρηση και προγραμματισμό τους. Η εκπαίδευση να γίνει χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το ίδρυμα. Να αναφερθεί ο χρόνος και η διάρκεια της εκπαίδευσης προς αξιολόγηση. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος Βιοιατρικής τεχνολογίας όσον αφορά την χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα προς εκπαίδευση νέου προσωπικού. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί και το κατάλληλο πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή από τον κατασκευαστικό οίκο. Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή θα παραδοθεί στο Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας. |  |  |