ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΦΟΡΕΙΟ |  |  |  |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με πιστοποίηση κατά ΕΝ ΙSO 9001:2008 και EN ISO13485:2003 και φέρει σήμανση CE. |  |  |  |
| 2. | Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα καλής ποιότητος. Η βάση του φορείου είναι διατομής 50mmΧ30mm και είναι σε σχήμα διπλού ΗΤΑ. |  |  |  |
| 3. | Οι αρθρώσεις του να είναι με κουζινέτα με τοίχωμα 3 χιλ. τουλάχιστον. |  |  |  |
| 4. | Οι πύροι του φορείου να είναι από Φ 15 χιλ. για να μην υπάρχουν μπόσικα. |  |  |  |
| 5. | Η αυξομείωση να γίνεται από σωλήνα 30mmΧ30mm σε χιαστή. |  |  |  |
| 6. | Ο σκελετός της επιφάνειας κατάκλισης να είναι διατομής 50mmΧ25mm. |  |  |  |
| 7. | Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι επενδυμένη με λαμαρίνα. |  |  |  |
| 8. | Το ερεσείνωτο της πλάτης θα είναι διατομής 30mmΧ30mm. |  |  |  |
| 9. | To μήκος του φορείου να είναι max 200 cm. |  |  |  |
| 10. | Το πλάτος του φορείου συμπεριλαμβανομένων και των κάγκελων να είναι 60 cm. |  |  |  |
| 11. | Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της επιφάνειας κατάκλισης από 60 cm έως 90 cm περίπου με τη βοήθεια ενός ποδομοχλού, και μία προστατευμένη υδραυλική αντλία. |  |  |  |
| 12. | Να διαθέτει επιφάνεια κατάκλισης 2 τμημάτων. |  |  |  |
| 13. | Η πλάτη να είναι ανακλινόμενη από 0º-80º, και η ανάκλιση πραγματοποιείται με διπλό οδοντωτό οδηγό (σκαλιέρα). |  |  |  |
| 14. | Να φέρει τέσσερις τροχούς Ø 200 mm, περιστρεφόμενους, με ταυτόχρονο μπλοκάρισμα, εκ των οποίων ο ένας κατευθυντήριος, κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό με αθόρυβο ελαστικό πέλμα, που δεν αφήνει ίχνη. |  |  |  |
| 15. | Να φέρει προσκρουτήρες από μαλακό πλαστικό υλικό που δεν αφήνει σημάδια σε περίπτωση πιθανής πρόσκρουσης. |  |  |  |
| 16. | Να διαθέτει χειρολαβές ώθησης. |  |  |  |
| 17. | Να φέρει ζώνες στήριξης του ασθενή. |  |  |  |
| 18. | Nα αντέχει μέγιστο βάρος χρήστη 170 kg. |  |  |  |
| 19. | Να φέρει κάγκελα προστασίας, να πέφτουν χωρίς να προεξέχουν και να εμποδίζουν την πρόσβαση στην επιφάνεια κατάκλισης και από τις δύο πλευρές, να ασφαλίζουν με χειροκίνητο σύστημα που υπάρχει στην κάτω πλευρά του προστατευτικού. |  |  |  |
| 20. | Να συνοδεύεται από στρώμα αδιάβροχο, αντιβακτηριακό, άκαυστο, αντιστατικό πάχους 5 cm. |  |  |  |
| 21. | Να διαθέτει στο μέρος της κεφαλής υποδοχή για φιάλη οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου 16 cm. |  |  |  |
| 22. | Να διαθέτει στις δύο γωνίες, της πλάτης, βάσεις ενισχυμένης στήριξης στατώ ορού. Η θέση στήριξης είναι κολλημένη σταθερά στο πλάι με ανοξείδωτο υλικό. |  |  |  |
| 23. | Να συνοδεύεται από στατώ ορού από ανοξείδωτο ατσάλι. |  |  |  |
| 24. | Η απόσταση μεταξύ της βάσης του φορείου και της επιφάνειας κατάκλισης να είναι περίπου 40 cm. |  |  |  |
| 25. | H απόσταση μεταξύ της βάσης του φορείου και του δαπέδου να είναι από 10 cm - 30 cm περίπου. |  |  |  |
| 26. | Δύναται να διαθέτει περιμετρική προστασία. |  |  |  |
| 27. | Να συνοδεύονται απαραίτητα από σανίδα μεταφοράς ασθενών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| α. | Να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον μήκος: 183 cm, πλάτος 46 έως 56 cm και το πάχος του δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 0,5 cm. |  |  |  |
| β. | Να είναι κατασκευασμένο από υλικό το οποίο θα είναι ανθεκτικό, ελαφρύ και ελαστικό και να μην πολυμερίζεται, με μέγιστο βάρος ανύψωσης 150 κιλά. |  |  |  |
| γ. | Να είναι ευλύγιστο για να μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τον ασθενή σε οποιοδήποτε νοσοκομειακό κρεβάτι ή φορείο. |  |  |  |
| δ. | Η σανίδα φορείο να είναι κατασκευασμένο από υλικό ακτινοδιαπερατό. |  |  |  |
| ε. | Περιμετρικά το φορείο θα πρέπει να φέρει ικανοποιητικό αριθμό οπών – χειρολαβών τουλάχιστον (12), που θα βοηθάνε στην ανασήκωση του φορείου με τον ασθενή απάνω. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο απλού τύπου |  |  |  |
| 1. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πολύ ανθεκτικής κατασκευής, άνετο και ασφαλές στη χρήση του και να είναι κατασκευασμένο από βερνικωμένο χάλυβα. |  |  |  |
| 2. | Να διαθέτει μπράτσα επενδεδυμένα και ανακλινόμενα προς τα πίσω με πλαϊνά προστατευτικά ρούχων. |  |  |  |
| 3. | Να διαθέτει πίσω τροχούς από συμπαγές λάστιχο ø600 mm και τροχούς εμπρός ø200 mm τουλάχιστον. |  |  |  |
| 4. | Η πλάτη και το κάθισμα να είναι από ειδική υφασμάτινη ταπετσαρία υψηλής ποιότητας (νάιλον), με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης. |  |  |  |
| 5. | Να διαθέτει ξεχωριστά υποπόδια περιστρεφόμενα, ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος και εύκολα αποσπώμενα, με περιστρεφόμενα πιάτα υποποδίων. |  |  |  |
| 6. | Να είναι αναδιπλούμενο (πτυσσόμενο) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. |  |  |  |
| 7. | Να διαθέτει χερούλια συνοδού. |  |  |  |
| 8. | Να διαθέτει φρένα στάθμευσης. |  |  |  |
| 9. | Να διαθέτει βάση στήριξης ορού. |  |  |  |
| 10. | Να διαθέτει στατώ ορού με δύο γάντζους από επιχρωμιωμένο ατσάλι με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του. |  |  |  |
| 11. | Να διαθέτει βάση για φιάλη οξυγόνου. |  |  |  |
| 12. | Να διατίθεται σε μέγεθος: 46 με διαστάσεις: Ύψος ολικό 91 cm. Πλάτος ολικό 63 cm. Μήκος ολικό 103 cm. 50 με διαστάσεις: Ύψος ολικό 91 cm. Πλάτος ολικό 68 cm. Μήκος ολικό 103 cm. |  |  |  |
| 13. | Να διατίθεται σε δύο χρώματα: μπλε, κόκκινο. |  |  |  |
| 14. | Να διαθέτει βάρος 21 kg. |  |  |  |
| 15. | Να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο χρόνια. |  |  |  |
| 16. | Να φέρει πιστοποίηση κατά ISO και σήμανση CE. |  |  |  |