ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΩΝ |  |  |  |
| 1 | Μίγμα αιθανόλης και Methylenblue – Μέσο αφυδάτωσης ιστολογικών παρασκευασμάτων. Προϊόν για την υποκατάσταση της ανιούσας σειράς αλκοολών σε λιγότερα βήματα από το συμβατικό πρωτόκολλο, συμβατό με άνυδρους και ένυδρους παράγοντες. Εφαρμόζεται σε όλα τα συστήματα επεξεργασίας ιστών εξασφαλίζοντας άριστα αποτελέσματα. Ελαχιστοποιεί την κατανάλωση αντιδραστηρίων και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών. Βελτιστοποιεί τη μονιμοποίηση και την αντιγονικότητα των ιστών και διασφαλίζει τη διατήρηση της μορφολογικής ακεραιότητας των ιστών/κυττάρων και των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μη τοξικό μίγμα άνυδρων αλκοολών και πολυμερών αλειφατικών αλκενίων, ελεύθερο αρωματικών ενώσεων. Να είναι κατάλληλο για την διαύγαση ιστολογικών παρασκευασμάτων. Να είναι άοσμο προϊόν για την υποκατάσταση της ξυλόλης. Να ελαχιστοποιεί την κατανάλωση των αντιδραστηρίων και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών. Να βελτιστοποιεί τη μονιμοποίηση και την αντιγονικότητα των ιστών και να διασφαλίζει τη διατήρηση της μορφολογικής ακεραιότητας των ιστών/κυττάρων και των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA). Να κατατεθεί πιστοποιητικό από επίσημο φορέα της χώρας προέλευσης που δηλώνει ότι δεν είναι τοξικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Μέσο ταχύτατου εμποτισμού και εγκλείσεως ιστοτεμαχίων από ειδικής σύνθεσης μίγμα παραφίνης υψηλής καθαρότητας με πλαστικά πολυμερή ρυθμισμένου μοριακού βάρους & 0,8% DMSO. Να ενδείκνυται για χρήση στην ιστοκινέτα. |  |  |  |
| Β) | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ |  |  |  |
| 1 | Η Ιστοκινέτα να είναι εξοπλισμένη με 12 δοχεία αντιδραστηρίων χωρητικότητας τουλάχιστον 4 Lt έκαστο. Τουλάχιστον 10 δοχεία για αντιδραστήρια επεξεργασίας Τουλάχιστον 2 δοχεία για αντιδραστήρια καθαρισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει 3 θαλάμους παραφίνης χωρητικότητας 4 Lt έκαστος με ρύθμιση θερμοκρασίας από 55ΟC έως 65ΟC. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο θάλαμος επεξεργασίας να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, AISI 316, και σφραγίζει ερμητικά. Η χωρητικότητά του να είναι τουλάχιστον 360 κασέτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει τρία (3) καλάθια από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 120 κασετών έκαστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης των αντιδραστηρίων πριν την είσοδό τους στο θάλαμο επεξεργασίας –κατά τη διάρκεια πλήρωσης του θαλάμου- μειώνοντας τους χρόνους επεξεργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει τη δυνατότητα ρύθμισης των συνθηκών επεξεργασίας των δειγμάτων σε κάθε βήμα του προγράμματος: πίεση, κενό, θερμοκρασία αντιδραστηρίων/παραφίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού φορτίου: έως 120, έως 240, έως 360 κασετών, με παράλληλη ρύθμιση της ποσότητας των αντιδραστηρίων που εισέρχονται στο θάλαμο επεξεργασίας ανάλογο του φορτίου, μέσω αισθητήρων ρύθμισης της στάθμης των αντιδραστηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει συνοδό λογισμικό φιλικό προς τον χρήστη και ο χειρισμός του γίνεται μέσω έγχρωμης οθόνης αφής υγρών κρυστάλλων (LCD-TFT) στην οποία εμφανίζεται κάθε σημαντική πληροφορία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας όπως στάδια επεξεργασίας, εναπομείναντες χρόνοι, ποιότητα αντιδραστηρίων κ.τ.λ. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 15 προγραμμάτων από τα οποία αφορούν προγράμματα επεξεργασίας με επιλογή γρήγορης εκκίνησης, προγράμματα αυτόματου καθαρισμού του θαλάμου επεξεργασίας και οπωσδήποτε ένα (1) πρόγραμμα αφορά την αντίστροφη επεξεργασία των δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει τη δυνατότητα καθυστερημένης έναρξης της επεξεργασίας και ρύθμισης της ημερομηνίας και ώρας λήξης της επεξεργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου των αντιδραστηρίων, της παραφίνης, των κύκλων καθαρισμού, του φίλτρου του ενεργού άνθρακα (Reagent Management System, RMS) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να έχει ρυθμιζόμενη ανάδευση ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη για κάθε βήμα του προγράμματος ξεχωριστά με συχνότητα ανάδευσης από 5 έως 30 min. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η θερμοκρασία των αντιδραστηρίων να είναι ρυθμιζόμενη από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 65ΟC και η θερμοκρασία της παραφίνης είναι ρυθμιζόμενη από 55ΟC έως 65ΟC | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακος για τη δέσμευση ξυλόλης, φορμόλης και κάθε άλλου πτητικού αερίου εντός του οργάνου. Επίσης να διαθέτει σύστημα συναγερμού για τον κορεσμό του φίλτρου ενεργού άνθρακα. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Αυτόματη επανεκκίνηση της διαδικασίας μετά από διακοπή ρεύματος στο βήμα όπου είχε γίνει η διακοπή. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας με μη τοξικά αντιδραστήρια (Υποκατάστατα) αλλά και με τα συνήθη αντιδραστήρια ξυλόλη και αλκοόλη. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να διαθέτει οπτικά και ακουστικά alarm σε περίπτωση προβλήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να έχει σύστημα αυτόματου καθαρισμού της παραφίνης | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να διαθέτει αυτόματο σύστημα γεμίσματος / αδειάσματος αντιδραστήρων (Fill/Drain) και σε εσωτερικό δοχείο αντιδραστηρίων και σε εξωτερικό. Να περιγράφεται η διαδικασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να δουλεύει με 220V/50Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να διαθέτει CE/IVD. | ΝΑΙ |  |  |