ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
|  | Το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας να είναι μοντέλο της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, που να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, καινούργιο, αμεταχείριστο, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του. |  |  |
| 1. | ΜΑΓΝΗΤΗΣ (10%) |  |  |  |
| 1.1 | Ένταση μαγνητικού πεδίου, Tesla. Να αναφερθεί η συχνότητα συντονισμού (MHz) | >1,5Τ |  |  |
| 1.2 | Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου, ppm RMS σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 40 cm (DSV). | ≤ 0.8ppm (εγγυημένη τιμή) |  |  |
| 1.3 | Να αναφερθούν οι τιμές ομοιογένειας σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 10, 20, 30 (DSV) | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 1.4 | Μετατόπιση Συχνότητας ppm/hr | Nα δοθούν στοιχεία |  |  |
| 1.5 | Διόρθωση μαγνητικού πεδίου. Να αναφερθούν οι μέθοδοι διόρθωσης. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 1.6 | O Μαγνήτης να είναι ενεργά αυτοθωρακισμένος. Να αναφερθούν οι διαστάσεις του μαγνητικού πεδίου (Fringe field) εντάσεως 5G και 1G. | ΝΑΙ, να αναφερθούν |  |  |
| 1.7 | Διαστάσεις μεγίστου ωφέλιμου εξεταστικού πεδίου (FOV) σε X,Y,Z), cm | > 50 x 50 x 50 |  |  |
| 1.8 | Ρυθμός αναγόμωσης κρυογόνων lt/hr | Μηδενική κατανάλωση zero boil off technology |  |  |
| 2. | GANTRY (5%) |  |  |  |
| 2.1 | Ωφέλιμη διάμετρος bore, cm | ≥70cm |  |  |
| 2.2 | Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να περιγραφούν αναλυτικά). Η τοποθέτηση του εξεταζόμενου να γίνεται γρήγορα και με επαναληψιμότητα. | ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 2.3 | Παροχή αέρα εντός του bore, κατά προτίμηση ρυθμιζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Φωτισμός εντός του bore, κατά προτίμηση ρυθμιζόμενος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Μήκος Μαγνητικού Τομογράφου (με τα καλύμματα), cm το οποίο θα πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατόν για περιορισμό της κλειστοφοβίας του εξεταζόμενου | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 3. | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (3%) |  |  |  |
| 3.1 | Κατακόρυφη κίνηση τράπεζας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Όρια (ελάχιστο – μέγιστο ύψος) κατακόρυφης κίνησης | Να αναφερθούν |  |  |
| 3.3 | Όριο βάρους σε όλες τις θέσεις της τράπεζας | > 220 kg |  |  |
| 3.4 | Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) | > 200 cm |  |  |
| 3.5 | Ταχύτητα οριζόντιας κίνησης (cm/sec), ακρίβεια κίνησης κλπ. | Να αναφερθούν στοιχεία |  |  |
| 3.6 | Μέγιστο μήκος κίνησης | Να αναφερθούν στοιχεία |  |  |
| 3.7 | Χαρακτηριστικά φιλικότητας προς τον εξεταζόμενο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 4. | ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ (1%) |  |  |  |
| 4.1 | Σύγχρονες τεχνολογίες/μέθοδοι μείωσης ακουστικού θορύβου με ταυτόχρονη διατήρηση της διαγνωστικής πληροφορίας σε υψηλά επίπεδα ποιότητας. | ΝΑΙ. Να αναφερθούν στοιχεία |  |  |
| 5. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΩΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ (6%) |  |  |  |
| 5.1 | Μέγιστη ένταση πεδίου (ΜΕΠ) στους άξονες x,y,z, σε mT/m. Να αναφερθεί επίσης και η effective τιμή για κάθε άξονα. | ΜΕΠ >33 Effective >57 |  |  |
| 5.2 | Μέγιστος ρυθμός μεταβολής έντασης πεδίου (ρυθμός ανόδου), στους άξονες x,y,z, T/m/sec. Να αναφερθεί επίσης και η effective τιμή για κάθε άξονα. | Ρυθμός ανόδου > 125 Effective > 210 |  |  |
| 6. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚΤΗΣ) (11%) |  |  |  |
| 6.1 | Ισχύς, kW, τουλάχιστον : | > 25 kW |  |  |
| 6.2 | Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης > 32. Σε περίπτωση διαθέσιμης πλατφόρμας με τεχνολογία ψηφιοποίησης του σήματος στο πηνίο (ή πλησίον του πηνίου) και όχι στο μαγνήτη, ανεξάρτητη του αριθμού των καναλίων, αυτή να προσφερθεί στη βασική σύνθεση. Να αναφερθεί που γίνεται η ψηφιοποίηση του σήματος των πηνίων (εντός του πηνίου, πάνω στην εξεταστική τράπεζα ή πάνω στο σώμα του μαγνήτη), για όλα τα προσφερόμενα πηνία | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 6.3 | Να προσφερθεί σύγχρονη τεχνολογία παράλληλης απεικόνισης. Να αναφερθεί η τιμή του μέγιστου συντελεστή επιτάχυνσης. | ΝΑΙ, να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 7. | ΠΗΝΙΑ (11%) |  |  |  |
| 7.1 | Για κάθε ζητούμενη ανατομική περιοχή να προσφερθεί το ενδεδειγμένο από τον κατασκευαστικό οίκο πηνίο. Όλα τα προσφερόμενα πηνία να είναι συμβατά με τεχνολογία παράλληλης απεικόνισης και να προσφερθούν πηνία της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. |  |  |
| 7.2 | Το κάθε πηνίο μπορεί να είναι ενιαίο ή εναλλακτικά ξεχωριστά πηνία αρκεί να είναι ενδεδειγμένα από τον κατασκευαστικό οίκο για την ανατομική περιοχή που ζητείται, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση τόσο μικρόσωμων όσο και μεγαλόσωμων ασθενών καθώς και να καλύπτουν τον ελάχιστο ζητούμενο αριθμό ανεξάρτητων καναλιών. O ζητούμενος αριθμός των ανεξαρτήτων καναλιών αφορά το κάθε πηνίο ξεχωριστά και όχι για συνδυασμό αυτών |  |  |
| 7.3 | Να προσφερθούν πολυκάναλα πηνία για τις ακόλουθες τουλάχιστον εξετάσεις: | Αριθμός ανεξαρτήτων καναλίων: |  |  |
| 7.3.1 | Πηνίο κεφαλής/αυχένα με δυνατότητα κλίσης έως 150 . Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα ύπαρξης τεχνικών για την διόρθωση της ομογένειας και της καταστολής του λίπους στην περιοχή του αυχένα με τον ασθενή τοποθετημένο στο πηνίο | > 20 |  |  |
| 7.3.2 | Πηνίο σπονδυλικής στήλης. | > 20 |  |  |
| 7.3.3 | Πηνίο ώμου | > 16 |  |  |
| 7.3.4 | Πηνίο γόνατος | > 18 |  |  |
| 7.3.5 | Πηνίο/α για εξετάσεις θώρακα, άνω & κάτω κοιλίας ανατομικής κάλυψης τουλάχιστον 50cm. | > 12 |  |  |
| 7.3.6 | Εύκαμπτο/α πηνίο/α για δύσκολες επιφάνειες (2 μεγέθη) | > 4 |  |  |
| 7.3.7 | Πηνίο για εξετάσεις Μαστού (Αμφιπλευρότητα) | > 16 |  |  |
| 7.4 | Συνολικός αριθμός πηνίων που μπορεί ταυτόχρονα να υποστηρίξει το προσφερόμενο σύστημα. | ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 7.5 | Να γίνεται αυτόματη ανίχνευση και επιλογή των coil elements στο ενεργό εξεταστικό πεδίο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη αισθητήρων αναπνευστικού ρυθμού και καρδιακού ρυθμού σε αντίστοιχα πηνία, για την αποφυγή ζώνης αναπνοής και καλωδίων στον εξεταζόμενο και κατά συνέπεια στην επιτάχυνση της εξέτασης. | ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 8. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (8%) |  |  |  |
| 8.1 | Τεχνικές 2D και 3D Spin Echo, Multiple Spin Echo Inversion Recovery, Gradient Echo Turbo/Fast, Turbo/Fast μιας βολής (single shot), Turbo & Gradient Spin Echo (TGSE) ή ισοδύναμη, EPI (Singleshot – Multishot), 2D&3D ακολουθίες steady state | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Σύγχρονες τεχνικές καταστολής λίπους(fat suppression) και τεχνικές διέγερσης και καταστολής ύδατος (water excitation and suppression ). | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Σύγχρονο νευρολογικό πακέτο (Neurologic imaging) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Ακολουθίες διόρθωσης κίνησης για εγκεφαλικές μελέτες , μελέτες σπονδυλικής στήλης, ορθοπεδικές μελέτες, μελέτες κοιλιάς, κ.λ.π. και δυνατότητα παράλληλης απεικόνισης για μείωση του χρόνου εξέτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Απεικόνιση έσω ακουστικών πόρων | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 | Απεικόνιση αιμάτωσης (Perfusion imaging) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.7 | Απεικόνιση διάχυσης (Diffusion weighted imaging). Απεικόνιση υψηλής ανάλυσης διάχυσης | ΝΑΙ |  |  |
| 8.8 | Απεικόνιση τανυστή διάχυσης (Diffusion tensor imaging) και δημιουργία χαρτών διάχυσης οι οποίοι βασίζονται στον τανυστή, 3D απεικόνιση των οδών της λευκής ουσία. Να περιλαμβάνεται η δημιουργία ADC Maps και TRACE maps από τα DTI δεδομένα. Να παρέχονται εικόνες διάχυσης έως 150 διαφορετικών κατευθύνσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.9 | Functional MRI (fMRI). Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής των ανωτέρω λειτουργικών (functional) χαρτών για την συντόμευση της εξέτασης όπως επίσης και διόρθωση της κίνησης κατά την λήψη των BOLD δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.10 | Φασματοσκοπία εγκεφάλου (Single- Voxel, CSI) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.11 | Απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας (SWI) σε 3D λήψη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.12 | Αγγειολογικό πακέτο (MR Angiography) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.13 | Contrast enhanced MRA | ΝΑΙ |  |  |
| 8.14 | Non contrast enhanced MRA | ΝΑΙ |  |  |
| 8.15 | Bolus tracking | ΝΑΙ |  |  |
| 8.16 | Να περιλαμβάνεται ορθοπεδικό πακέτο για την απεικόνιση αρθρώσεων, όπως επίσης για την μελέτη όγκων, μολύνσεων, αγγειακής νέκρωσης, απεικόνιση ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης. Να περιλαμβάνει ακολουθίες υψηλής διακριτής ικανότητας για MR αρθρογραφίες, δυναμικό TMJ πρωτόκολλο, Dixon τεχνική για διαχωρισμό λίπους και νερού Να περιλαμβάνει ακολουθία με ultrashort TE για απεικόνιση οστών , όπως επίσης και ακολουθία 3D υψηλής ανάλυσης ισοτροπικής απεικόνισης αρθρώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.17 | Προγράμματα διόρθωσης λόγω κίνησης για όλες τις ανατομικές περιοχές και προσανατολισμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.18 | Πακέτο απεικόνισης κοιλίας (Body imaging) MRCP | ΝΑΙ |  |  |
| 8.19 | Πρωτόκολλα /ακολουθίες για Whole body diffusion imaging | NAI |  |  |
| 8.20 | Τεχνική μείωσης ψευδοεικόνων από ορθοπεδικά εμφυτεύματα | ΝΑΙ |  |  |
| 8.21 | Απεικόνιση με ανατoμική κάλυψη τουλάχιστον 200 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.22 | Δυναμική απεικόνιση ήπατος (LAVA flex, VIBE, THRIVE, SKIPPING SAT) με τεχνικές παράλληλης απεικόνισης | ΝΑΙ |  |  |
| 8.23 | Ανίχνευση και διόρθωση αναπνευστικής κίνησης στην κοιλιά με αισθητήρα αναπνοής αλλά και με χωρίς αισθητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.24 | Τεχνικές απεικόνισης μη συνεργάσιμων ασθενών όπως παιδιά ή ασθενών με κινητικά προβλήματα (π.χ. Parkinson, Alzheimers, κ.λ.π.) με τη μέθοδο πλήρωσης του k-χώρου με ακτινωτές «λεπίδες» | ΝΑΙ |  |  |
| 8.25 | Breath hold λήψη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.26 | Πακέτο μαστογραφίας (Breast imaging) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.27 | Φασματοσκοπία μαστού και τεχνική διάχυσης για απεικόνιση μαστού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.28 | Volumetric 3D fatsat imaging (VIEWS,BLISS,VIBRANT,RADIANCE) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.29 | Αντιστάθμιση ψευδο-εικόνων οφειλομένων σε κίνηση για εξετάσεις μαστού | ΝΑΙ |  |  |
| 8.30 | Τεχνική DIXON για διαχωρισμό ύδατος - λίπους κατάλληλη για ακολουθίες GRE και TSE | ΝΑΙ |  |  |
| 8.31 | Να περιλαμβάνει πλήρες πακέτο απεικόνισης της καρδιάς, της αιμάτωσής της (first pass perfusion) τεχνικές tagging, delayed enhancement, απόρριψη αρρυθμιών καθώς και απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων (coronary artery Imaging) με τεχνικές breathhold και free breathing με διόρθωση κίνησης. Θα πρέπει επίσης να περιληφθούν, μορφολογικός έλεγχος καρδιάς καθώς και βιωσιμότητας (viability) και αιμάτωσης μυοκαρδίου καρδιάς. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.32 | Black blood imaging | ΝΑΙ |  |  |
| 8.33 | Συγχρονισμός με ΗΚΓ | ΝΑΙ |  |  |
| 8.34 | Προγράμματα επεξεργασίας και μετρήσεων για καρδιολογικές εφαρμογές (π.χ. stoke volume, ejection fraction, end- diastolic/end systolic volumes, cardiac output), Cardiac perfusion με απεικόνιση σε bull’s eye, είτε στην κύρια κονσόλα είτε στο σύστημα επεξεργασίας εικόνας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ/ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (6%) |  |  |  |
| 9.1 | Να προσφερθεί υπολογιστικό σύστημα για τη βέλτιστη εφαρμογή των δυνατοτήτων του μαγνητικού τομογράφου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. | NAI |  |  |
| 9.2 | Μέγιστη μήτρα σάρωσης και ανασύνθεση | 1024 x 1024 |  |  |
| 9.3 | Ρυθμός ανασύνθεσης (recons/sec) μήτρα 256² 100% FOV. | >15.000 |  |  |
| 9.4 | Αποθήκευση σε σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 | Να περιέχονται τα βασικά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, συμβατά με τις δυνατότητες των προγραμμάτων απεικόνισης του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6 | Να γίνεται αυτόματη ολοσωματική ανασύνθεση για όλο το μήκος σάρωσης (stitching) | ΝAI |  |  |
| 9.7 | Αυτοματοποιημένο περιβάλλον εργασίας θέασης και επεξεργασίας εικόνων και δεδομένων με τεχνικές αυτόματου σχεδιασμού και εκτέλεσης των εξετάσεων για την ταχύτερη και πιο άρτια οργάνωση της λειτουργίας του τμήματος. Να περιλαμβάνονται τα εξειδικευμένα πακέτα αυτοματοποιημένου σχεδιασμού για τουλάχιστον τις ανατομικές περιοχές εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης και αρθρώσεων. Για τα ανωτέρω να περιλαμβάνονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες δημιουργίας πρωτοκόλλων εξέτασης για την συντόμευση του χρόνου εξέτασης καθώς και διαδικασίες ειδικά προδημιουργημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εξέτασης και κάθε ασθενή. Να περιγραφούν αναλυτικά | NAI |  |  |
| 10. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (6%) |  |  |  |
| 10.1 | Συχνότητα λειτουργίας | ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 10.2 | Λειτουργικό σύστημα. Θα εκτιμηθεί να διαθέτει το ίδιο λειτουργικό σύστημα με την κύρια κονσόλα χειρισμού | ΝΑΙ . Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 10.3 | Χωρητικότητα RAM τουλάχιστον 8GB | ΝΑΙ . Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 10.4 | Σκληρός δίσκος μεγάλης χωρητικότητας τουλάχιστον 500GB SSD | ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 10.5 | Οθόνη τουλάχιστον 24΄΄ ή δυο 19΄΄ | ΝΑΙ |  |  |
| 10.6 | Σύστημα εγγραφής εικόνων σε CD/DVD | NAI |  |  |
| 10.7 | 3D ανασύνθεση MIP, MPR, rendering | ΝΑΙ |  |  |
| 10.8 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου DICOM | ΝΑΙ |  |  |
| 10.9 | Επεξεργασία φασματοσκοπίας, είτε στην κύρια κονσόλα είτε στο σύστημα επεξεργασίας εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| 10.10 | Επεξεργασία απεικόνισης αιμάτωσης (Perfusion imaging) είτε στην κύρια κονσόλα είτε στο σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| 10.11 | Επεξεργασία απεικόνισης διάχυσης (ADC mapping) είτε στην κύρια κονσόλα είτε στο σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (1%) |  |  |  |
| 11.1 | Σύστημα επικοινωνίας Full Dicom 3.0 το οποίο να διαθέτει Dicom conformance statement με λειτουργίες storage, query, workilst,κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (1%) |  |  |  |
| 12.1 | Θωράκιση (RF Cage) σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου και να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του για την βέλτιστη λειτουργία του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 | Να υπάρχει οπτική (κατάλληλη κάμερα) και ακουστική ενδοεπικοινωνία ασθενούς και χειριστή. Όλες οι ενδείξεις των ζωτικών σημείων του ασθενούς να παρουσιάζονται στην κονσόλα χειρισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 | Να προσφερθεί ερμάριο τοποθέτησης των πηνίων, κατάλληλο για τον χώρο εξέτασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.4 | Μέσα ατομικής προστασίας και μείωσης του αισθήματος κλειστοφοβίας των ασθενών (πχ γυαλιά, ακουστικά κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 12.5 | Να προσφερθούν τα διαθέσιμα (για το συγκεκριμένο μοντέλο τομογράφου) ομοιώματα της κατασκευάστριας εταιρείας για τον πλήρη ποιοτικό έλεγχο του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ - MΕΤΡΗΤΉΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ (1%) |  |  |  |
|  | ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 13.1 | Φορητό πεδιόμετρο ακριβείας, κατάλληλο για μετρήσεις σταθερών μαγνητικών πεδίων, συνοδευόμενο από έναν τουλάχιστο εξωτερικό ανιχνευτή για μετρήσεις με βάση το Hall effect | ΝΑΙ |  |  |
| 13.2 | Να είναι απλό, εύκολο στην χρήση και ελαφρύ | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3 | Να λειτουργεί με μπαταρίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.4 | Να μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις από τον χρήστη ως προς τις μονάδες μέτρησης (Tesla, Gauss και υποδιαιρέσεις τους) και τον τρόπο μέτρησης (Average, RMS , Peak κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 13.5 | Ακρίβεια της τάξεως του 1%. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.6 | Αυτόματος μηδενισμός και επιλογή κλίμακας. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.7 | Διακριτική ικανότητα (Resolution) στην κατάλληλη κλίμακα : 10μT, ώστε να είναι κατάλληλο για μέτρηση της ισομαγνητικής γραμμής 0.5mT. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.8 | Επιθυμητή η δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων σε μνήμη και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ για εξαγωγή των μετρήσεων σε φύλλα εργασίας (spreadsheets). Επιθυμητό να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.9 | Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης | ΝΑΙ |  |  |
| 13.10 | Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς-φύλαξης | ΝΑΙ |  |  |
|  | MΕΤΡΗΤΉΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ |  |  |  |
| 13.11 | Φορητός μετρητής ραδιοσυχνοτήτων ακριβείας, κατάλληλος για μετρήσεις RF από μαγνητικό τομογράφο, συνοδευόμενος από έναν ισοτροπικό εξωτερικό ανιχνευτή με εύρος μέτρησης 1MHz - 300MHz τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 13.12 | Θα εκτιμηθεί η ικανότητα μέτρησης σε μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| 13.13 | Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση για την ισοτροπικότητα του ανιχνευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.14 | Να συνοδεύεται από τρίποδο-βάση στήριξης του ανιχνευτή για μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία στις μετρήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 13.15 | Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη με ευκρινείς ενδείξεις | ΝΑΙ |  |  |
| 13.16 | Να είναι απλό, εύκολο στην χρήση και ελαφρύ. Να λειτουργεί με μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |
| 13.17 | Να μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις από τον χρήστη ως προς τον τρόπο μέτρησης (Average, Peak κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 13.18 | Δυναμική περιοχή μετρήσεων 0.2-500 V/m τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 13.19 | Αυτόματος μηδενισμός | ΝΑΙ |  |  |
| 13.20 | Διακριτική ικανότητα (Resolution) στην κατάλληλη κλίμακα 0.01 V/m. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.21 | Απόκριση συχνότητας +/- 1 dB έως +/- 2.5 dB. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.22 | Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης και η ακρίβεια βαθμονόμησης να είναι της τάξεως +/- 0.5 dB | ΝΑΙ |  |  |
| 13.23 | Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς-φύλαξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (20%) | 2 ΕΤΗ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ) |  |  |
| 15. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ) (5%) | ΝΑΙ. ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |
| 16. | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (5%) |  |  |  |