| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΚΟΠΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| Διαθέτει τροφοδοσία 230V/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Η συχνότητα λειτουργίας της διαθερμίας κυμαίνεται περίπου στα 330 kHz | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει προστασία έναντι της ώθησης που δημιουργείται κατά την απινίδωση | ΝΑΙ |  |  |
| Προστατεύει το χρήστη από ηλεκτροπληξία στα πλαίσια της κατηγοριοποίησης I CF | ΝΑΙ |  |  |
| Δίνει τη δυνατότητα ενεργής μέτρησης όλων των κύριων παρελκομένων της, έτσι ώστε να προστατεύει το χρήστη από υπερφόρτωση/υπερθέρμανση | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει θύρα USB για μελλοντική αναβάθμιση της διαθερμίας | ΝΑΙ |  |  |
| Επιτρέπει τη δυνατότητα αναβάθμισης της συσκευής, μέσω ενσωματωμένης θύρας USB, με πρόγραμμα συστήματος αργού χωρίς να απαιτείται εξωτερική προσθήκη δεύτερης συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις μέσω ενός και μοναδικού πίνακα ελέγχο | ΝΑΙ |  |  |
| Πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο κάθε φορά που ένας χρήστης ανοίγει το σύστημα (“ON”), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρήση των πλέον κατάλληλων παραμέτρων και ρυθμίσεων κατά τη ενδοσκοπική επέμβαση | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει εύχρηστη οθόνη αφής, η οποία να εμφανίζει με ευκρίνεια όλες τις παραμέτρους λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| ‘Εχει τη δυνατότητα προσαρμογής της φωτεινότητας της οθόνης μέσω πολλαπλών διαφορετικών επιπέδων | ΝΑΙ |  |  |
| Το μενού της Διαθερμίας είναι διαθέσιμο στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει σύστημα διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης των ουδέτερων ηλεκτροδίων κατά την επέμβαση | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει τη δυνατότητα εμφάνισης της ποιότητας εφαρμογής των ουδέτερων ηλεκτροδίων στην οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Εμφανίζει πληροφορίες αναφορικά με τυχόν ακατάλληλη χρήση των ουδέτερων ηλεκτροδίων μέσω μηνύματος στην οθόνη και προειδοποιεί το χρήστη μέσω ηχητικής ειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| Σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης-αναβάθμισης με λειτουργία αργού, απαιτεί παραπάνω από μια υποδοχή σύνδεσης του εργαλείου με το αργό | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης των ήχων ενεργοποίησης και διαθέτει τουλάχιστον 5 επίπεδα ομαλής ρύθμισης, χωρίς τη δυνατότητα πλήρους σίγασης | ΝΑΙ |  |  |
| Εμφανίζει οπτικές πληροφορίες στην οθόνη σε μορφή γραφήματος αναφορικά με την εκάστοτε εν χρήσει ρύθμιση | ΝΑΙ |  |  |
| Προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη, το οποίο να επεξηγεί το πρόβλημα | ΝΑΙ |  |  |
| Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης της διαθερμίας σε ειδική τροχήλατη βάση η οποία διαθέτει και καλάθι φύλαξης των παρελκόμενων | ΝΑΙ |  |  |
| Το εγχειρίδιο οδηγιών του διατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| Το επίπεδο αυτόματης κοπής και αιμόστασης είναι ανάλογο των παραμέτρων του ιστού, της ταχύτητας λειτουργίας και του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου | ΝΑΙ |  |  |
| Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες αναφορικά με τη μέση και μέγιστη ισχύ που χρησιμοποιείται κατά την κοπή | ΝΑΙ |  |  |
| Δίνει τη δυνατότητα οπτικής απεικόνισης (γράφημα, κλπ.) της μέσης ισχύος χρήσης μετά από κάθε ενεργοποίηση | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει τουλάχιστον 8 επίπεδα για κάθε διαθέσιμη ρύθμιση μονοπολικής κοπής και μονοπολικής αιμόστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει τουλάχιστον 4 τύπους ενδοσκοπικής κοπής, συμπεριλαμβανομένης πολυπεκτομής, σφιγκτηροτομής και βλενογοννεκτομής | ΝΑΙ |  |  |
| Η αυτόματη προσαρμογή της εξόδου παροχής κατά την μονοπολική αιμόσταση (MONO COAG) δεν υπερβαίνει τα 200 W | ΝΑΙ |  |  |
| Η αυτόματη προσαρμογή της εξόδου παροχής κατά την ενδοσκοπική μονοπολική αιμόσταση (ENDO COAG) δεν υπερβαίνει τα 40 W | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει τουλάχιστον 2 τύπους μονοπολικής αιμόστασης, συμπεριλαμβανομένου ενός τύπου ειδικά για ενδοσκοπικά περιστατικά | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει τουλάχιστον 8 επίπεδα ρύθμισης για κάθε διαθέσιμη μονοπολική αιμόσταση | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει τη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ισχύος κατά τη διπολική ενδοσκοπική αιμόσταση, έως και 60 W περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης του συνδεδεμένου εργαλείου και ανακαλεί ή προεπιλέγει την κατάλληλη ρύθμιση για το εργαλείο αυτό | ΝΑΙ |  |  |
| Επιβεβαιώνει τη σύνδεση του εργαλείου μέσω της εμφάνισης ξεκάθαρης οπτικής πληροφορίας στην οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| Φέρει εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Φέρει εγγύηση για ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία αγοράς | ΝΑΙ |  |  |
| Η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί από τον αντιπρόσωπο στο σημείο που θα υποδείξει το νοσοκομείο κατόπιν συνεννόησης | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει τη δυνατότητα δυνητικής μελλοντικής διασύνδεσης με ασύρματο τριπλό ποδοδιακόπτη –εφόσον ζητηθεί- για την ενεργοποίηση της κοπής και της αιμόστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με λειτουργία argon plasma μέσω USB χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισμός | ΝΑΙ |  |  |
| Δύναται να τοποθετηθεί -εφόσον ζητηθεί- σε τροχήλατο μεταφοράς με 4 τροχούς, φρένο και μηχανισμό κλειδώματος | ΝΑΙ |  |  |
| Δύναται να συνδεθεί, εφόσον ζητηθεί, με συσκευή αντλίας πλύσης για γαστρεντερολογική χρήση μέσω ενδοσκοπίου, η οποία συνδέεται με την ανωτέρω προσφερόμενη διαθερμία και λειτουργεί μέσω ειδικού κομβίου που βρίσκεται ενσωματωμένο επάνω στον τριπλό ασύρματο ποδοδιακόπτη της διαθερμίας, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον ποδοδιακόπτης λειτουργίας της αντλίας | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| Καλώδιο πολλαπλών χρήσεων για τη διασύνδεση με ενδοσκοπικά Loops πολυπεκτομής, συμβατά με το σύστημα αναγνώρισης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Καλώδιο πολλαπλών χρήσεων που συνδέεται με την πλάκα γείωσης μίας χρήσεως του ασθενή | ΝΑΙ |  |  |
| Τριπλός ενσύρματος ποδοδιακόπτης με καλώδιο τουλάχιστον 4 μέτρων και υποδοχή 6 απολήξεων | ΝΑΙ |  |  |
| Ουδέτερο ηλεκτρόδιο μας χρήσεως, το οποίο να φέρει δακτύλιο ασφαλείας με υδρογέλη, ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 110 cm2 | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ/ΔΙΠΟΛΙΚΟ MB122 120W ΝΑΔΝΘ |
| Ελάχιστη ισχύς: 0 | ΝΑΙ |  |  |
| Έξοδος ισχύος Max CUT (W): 120 - 250 ohm | ΝΑΙ |  |  |
| Έξοδος ισχύος Max BLEND (W): 90 - 200 ohm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη ισχύος εξόδου FORCED COAG (W): 80 έως 150 ohm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη ισχύος εξόδου COAG SOFT (W): 60 - 100 ohm | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη ισχύος εξόδου BIPOLAR (W): 40 έως 100 ohm | ΝΑΙ |  |  |
| CUT Crest Factor: 1.5 | ΝΑΙ |  |  |
| BLEND Crest Factor: 2.1 | ΝΑΙ |  |  |
| Crest Factor FORCED COAG: 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Crest Factor BIPOLAR: 1.5 | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα λειτουργίας: 600 kHz | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος: 7 Kg | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγεθος LxHxD mm: 260 x 110 x 265 | ΝΑΙ |  |  |
| Τάση λειτουργίας (εναλλασσόμενο): 115-230 | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα δικτύου (Hz): 50-60 | ΝΑΙ |  |  |
| Ασφάλειες 230Vac (5x20) Χρονοδιάγραμμα: 2x 3.15A | ΝΑΙ |  |  |
| Ασφάλειες 115Vac (5x20) Χρονοδιάγραμμα: 2x 6.3A | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρική αντίσταση ισχύος (VA): 300 | ΝΑΙ |  |  |
| Hλεκτρική αντίσταση ρεύματος (230Vac) (A): 1.3 | ΝΑΙ |  |  |
| Hλεκτρική αντίσταση ρεύματος (115Vac) (A): 2.6 | ΝΑΙ |  |  |
| Πέντε βήματα ρυθμιζόμενη ένταση ήχου (από 55 - σε 75dBA): | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτοέλεγχος: | ΝΑΙ |  |  |
| Προειδοποίηση ρεύματος εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρική Class (EN60601 - 1): I CF | ΝΑΙ |  |  |
| MDD 93/42/EEC Class: II B | ΝΑΙ |  |  |
| Κύκλωμα ασθενούς: F | ΝΑΙ |  |  |
| Σύμφωνες με EN60601-1-4 (1998) | ΝΑΙ |  |  |