| ΕΙΔΟΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1.Ηλεκτρική ανακλινόμενη καρέκλα Ω.Ρ.Λ. |
| Να διαθέτει ανοξείδωτη (INOX) βάση για υψηλή αντοχή και αποτελεσματικό καθαρισμό με απολυμαντικά υγρά | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει πλήρη περιστροφή του καθίσματος κατά 360º | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει ηλεκτρική κίνηση προς τα επάνω και κάτω περίπου 60-80 εκ. | ΝΑΙ |  |
| Να δύναται να λάβει θέση -20º από το οριζόντιο επίπεδο (Trendelenburg) | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει κίνηση της πλάτης από κάθετη έως οριζόντια θέση | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει μετακινούμενο προσκέφαλο (επάνω-κάτω και μέσα-έξω) | ΝΑΙ |  |
| Tα μπράτσα της καρέκλας να μετακινούνται | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει ανύψωση βάρους ασθενούς τουλάχιστον 150 κιλών | ΝΑΙ |  |
| Να διατίθεται με δερματίνη υψηλής αντοχής σε ποικιλία χρωματισμών | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC και να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνων | ΝΑΙ |  |
| 2. Διαγνωστικός ακοομετρητής |
| Ο ακοομετρητής θα περιλαμβάνει τις κάψες (ακουστικά), το οστεόφωνο με στεφάνι στήριξης, το κουμπί απαντήσεως ασθενούς, εσωτερική μνήμη για δυνατότητα αποθήκευσης εξετάσεων για τουλάχιστον 500 ασθενείς, έτοιμες βαθμονομημένες λέξεις στην Ελληνική γλώσσα στην μνήμη της συσκευής και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ ή απευθείας σε εκτυπωτή. | ΝΑΙ |  |
| Θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες εξετάσεις: Αέρινη - Οστέινη - Ομιλητική ακοομετρία με Ελληνική λίστα λέξεων - ABLB - Stenger - SISI - WEBER - Auto Threshold, Masking: NB/WB και θα διαθέτει την δυνατότητα αναβαθμίσεων (όπως επέκταση στα 20000Hz). | ΝΑΙ |  |
| Ο ακοομετρητής θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια και να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC. Θα πρέπει να διαθέτει τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 χρόνια. | ΝΑΙ |  |
| Διαγνωστικός τυμπανομετρητής |
| Ο Διαγνωστικός τυμπανομετρητής θα περιλαμβάνει διαγνωστικό probe με διακόπτη λειτουργίας, δέκτη Contra, σετ θηλών όλων των μεγεθών, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ και πρόγραμμα Η/Υ. (τόνος 226Hz, Reflex IPSI 500Hz-4000Hz, Reflex CONTRA 500Hz - 4000Hz, DECAY Test, Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας, αέρινη ακοομέτρηση) | ΝΑΙ |  |
| Ο τυμπανομετρητής θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια και να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC. Θα πρέπει να διαθέτει τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 χρόνια. | ΝΑΙ |  |
| 4. Τροχήλατος Ενδοσκοπικός Πύργος |
| O Τροχήλατος Ενδοσκοπικός Πύργος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 ράφια διαστάσεων 45x48εκ, ένα συρτάρι τοποθέτησης παρελκόμενων διαστάσεων 45x45εκ, δύο φρένα σταθεροποίησης, ειδική θήκη για την ασφαλή τοποθέτηση της κεφαλής της κάμερας και βάση για την τοποθέτηση οθόνης (monitor) TFT. | ΝΑΙ |  |
| O Τροχήλατος Ενδοσκοπικός Πύργος θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια και να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC. | ΝΑΙ |  |
| 5. Εύκαμπτο Ρίνο-φάρυγγο-λαρυγγοσκόπιο |
| 5.1. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες και φακούς | ΝΑΙ |  |
| 5.2. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά για μεγάλη αντοχή στη χρήση | ΝΑΙ |  |
| 5.3. Να έχει μήκος εργασίας 30 cm | ΝΑΙ |  |
| 5.4. Να έχει μέγιστη εξωτερική διάμετρο 3,4 mm | ΝΑΙ |  |
| 5.5. Να έχει Βάθος πεδίου 3-50mm | ΝΑΙ |  |
| 5.6. Να έχει αντικειμενικό φακό 0° και εύρος γωνίας οράσεως από 80°έως 90° | ΝΑΙ |  |
| 5.7. Να εκτελεί γωνιώσεις του άκρου κατά 130° τουλάχιστον προς τα επάνω και 100° προς τα κάτω | ΝΑΙ |  |
| 5.8. Να κλιβανίζεται μέσω μεθόδων Plasma και να εμβαπτίζεται πλήρως σε απολυμαντικά υγρά | ΝΑΙ |  |
| 5.9. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου στεγανότητας καθώς και ειδική βαλίτσα μεταφοράς | ΝΑΙ |  |
| 5.10. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με πηγές STORZ, WOLF και OLYMPUS | ΝΑΙ |  |
| 5.11. Θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια και να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC. | ΝΑΙ |  |
| 5.12. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών του αιτούμενου είδους με τα προσφερόμενα είδη, με μέγιστη απόκλιση 10%. | ΝΑΙ |  |