1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 9. ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ |
| Να είναι καθέτου τύπου χωρητικότητας 470 λίτρων τουλάχιστον . Να είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες -80 °C ( controller από -40 έως – 90 °C), στιβαρής κατασκευής, πιστοποιημένης ποιότητας και να διαθέτει CE Mark Temperature variation: ± 2.5 ˚C . Temperature fluctuation: ± 1.5 ˚C . Χρόνος καθόδου θερμοκρασίας από + 22 ˚C σε -80 ˚C : 360 λεπτά ( Pull-down time) Χρόνος ανόδου θερμοκρασίας από -80 ˚C ˚C σε - 60 ˚C : 230 λεπτά ( Warm-up time) Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι. Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι βαμμένο με υψηλής ποιότητας βαφή RAL 7035 που αντέχει σε χημικά αντιδραστήρια και τη σκουριά. Να διαθέτει μόνωση από αφρώδες πλαστικό πολυουρεθάνης πάχους 11 εκ. τουλάχιστον, για βέλτιστη μόνωση στον κυρίως θάλαμο. Να διαθέτει μια εξωτερική πόρτα. Η πόρτα να διαθέτει τριπλή φλάντζα από σιλικόνη για βέλτιστο κλείσιμο και να μειώνει την συγκέντρωση πάγου. Ο εσωτερικός θάλαμος να διαθέτει πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι και να διαμορφώνεται σε διαμερίσματα κατόπιν επιλογής του χρήστη ανάλογα με την τοποθέτηση των ραφιών σε διαφορετικά ύψη. Η εξωτερική πόρτα να ασφαλίζει με ειδικό χερούλι, στιβαρής κατασκευής και εργονομικού σχεδιασμού για εύκολο άνοιγμα, και να έχει κλειδαριά. Όλη η μονάδα να εδράζεται πάνω σε ενισχυμένους τροχούς με δυνατότητα σταθεροποίησης , οι δυο μπροστινοί τροχοί να έχουν φρένο. Να διαθέτει δύο σημεία πρόσβασης διαμέτρου 28 mm για τη χρήση εξωτερικών αισθητηρίων (probes) Το σύστημα ψύξης να περιλαμβάνει δύο συμπιεστές . Η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού να γίνεται από επάνω προς τα κάτω και οριζόντια κατά μήκος (down flow and cross flow) . Τα ψυκτικά υγρά να είναι για το πρώτο στάδιο ψύξης : Ethane (R 290) και για το δεύτερο στάδιο ψύξης : Propane (R170), φιλικά προς το περιβάλλον και ελεύθερα από HCFCs και CFCs . Η καθαρότητα του εισερχόμενου από μπροστά αέρα στο χώρο των συμπιεστών να διασφαλίζεται από ένα φίλτρο το οποίο να αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό Στο ύψος των ματιών περίπου να υπάρχει το κέντρο πληροφοριών του καταψύκτη και οθόνη LCD (πίνακας ελέγχου). Στον πίνακα να υπάρχουν τα κουμπιά προγραμματισμού της θερμοκρασίας, των ορίων συναγερμού και βαθμονόμησης καθώς και οι ενδείξεις για τη θερμοκρασία και την κατάσταση συναγερμού. Οι συναγερμοί να αφορούν την υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, διακοπή ρεύματος, χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, ανοιχτή πόρτα και την ανάγκη για καθαρισμό φίλτρων τουλάχιστον και να είναι τόσο οπτικοί όσο και ακουστικοί. Να υπάρχει πλήκτρο σίγασης συναγερμών . Σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας για οποιαδήποτε λόγο βλάβης ή δυσλειτουργίας του συστήματος ψύξης να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση ( alarm ) Να διαθέτει σύστημα ελέγχου φραγμένου φίλτρου αέρα και αντίστοιχο ηχητικό συναγερμό, μέχρι την αποκατάσταση των συνθηκών Να διαθέτει σύστημα ψύξης δύο σταδίων ( two stage refrigeration ) για τη βέλτιστη ψύξη Να διαθέτει επίπεδο θορύβου 47 dB . Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένη μπαταρία ( alarm system , battery-backed ) που τροφοδοτεί τον πίνακα ελέγχου και την οθόνη προσφέροντας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος , ενέργεια για την λειτουργία για τις ενδείξεις θερμοκρασίας , ειδοποιήσεων ( alarms ) , μηνυμάτων και επικοινωνίας . Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και την μπαταρία Να διαθέτει εσωτερική καταγραφή θερμοκρασίας ( internal data logger ) και μέσω θύρας USB να είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων και επεξεργασίας αυτών . Να υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί σύστημα υποστήριξης CO2 ( back –up cooling ) για επείγουσα ψύξη. Να έχει αποδεδειγμένα με βεβαίωση , εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών , από την κατασκευάστρια εταιρεία. Να έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, σε επίπεδο θερμοκρασίας – 80 ˚C και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 21 ˚C , να είναι μέχρι 7,9 KWh ανά ημέρα . Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας Ethernet. Να έχει δυνατότητα να δεχθεί έως και 13 ράφια και να συνοδεύουν την συσκευή 3 ράφια . Τα ράφια διαχωρισμού των διαμερισμάτων να μπορούν να τοποθετηθούν και σε άλλα ύψη επιλογής του χρήστη. Η συσκευή να έχει δυνατότητα να δεχθεί έως και 200 κιλά φορτίο , 50 κιλά ανά διαμέρισμα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του καταψύκτη είναι W 938 x H 1966 x D 826 cm. Ο κατασκευαστής καθώς και η προμηθεύτρια εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001. Ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδοτημένο Service στην Ελλάδα και τεχνικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |  |